设备名称：膀胱容积测量仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024054

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

一、仪器描述：无线手持式膀胱容积测量仪

1.使用要求：便携，准确，快捷。

2.操作要求：便携手柄式，方便携带，无线操作。一键式操作即可自动显示数值（膀胱容积）。

3.仪器性能：自旋转式扫描膀胱的12个切面，自动取样计算膀胱容量值。

二、技术参数

1.电源/连续使用时间：≥3.7V聚合物锂电池，电池容量≥4400mAh，电量指示，充电后可持续使用2小时以上（提供说明书或检验报告、注册证为依据）

2.显示屏幕：触摸屏,主机自带屏幕，主机屏幕一体化。

3.整机(含电池)重量：小于400g。

4.超声图像指引显示，预扫描勾边定位：扫描后超声图像具备指引提示，提示使用者正确选择测量位，提高准确性。

5.软件功能：自动选取膀胱边界，实时预扫描图像显示，计算膀胱容积。（提供说明书或检验报告、注册证为依据）

6.一键式操作菜单，智能识别膀胱壁(Bladder Wall AutoSelect技术)：一键式操作测量，不需额外选择按键。使用Bladder Wall AutoSelect技术可非常精准测量膀胱容积，可自动判别男性、女性、儿童膀胱壁组织特性，按下测量键即开始测量，而无需选择男性、女性、或儿童。

7.扫描时间：＜4秒（提供说明书或检验报告、注册证为依据）。

8.图像处理技术：具备投影靶标修正技术，膀胱影像识别更清晰；

9.图像显示功能：超声图像实时跟随，实时显示膀胱影像；

10.探头运行频率：＜5MHZ。

11.增益调节范围：0-1024。（提供说明书或检验报告、注册证为依据）

12.扫描角度：120度，3D机械扇扫。

13.膀胱容量的范围：0-999毫升。（提供说明书或检验报告、注册证为依据）

14.容积测量误差：检测报告误差≤15%（提供说明书或检验报告、注册证为依据）

15.扫描深度：≥16cm。（提供说明书或检验报告、注册证为依据）

16.超声图像及检测报告打印：蓝牙打印/网络打印；

17.上位机支持/数据库通讯/电子病例对接：满足DICOM3.0协议，支持院方HIS系统无缝链接数据库,进行电子病例。

18.主机前置扫描摄像头：可扫描二维码和条形码中的信息，例如病例信息。（提供说明书或检验报告、注册证为依据）

19.病例可储存例数：大于1000例，大于12000幅图像，连接工作站存储量无限大。

20.充电器：配备专用无线充电底座，并兼容便携USB充电。