设备名称：中央输注系统（一拖四）

设备编号：NYZBB-SBK-2024067

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

1、输液给药相关信息分析和储存，条码管理注射药物； ≥1台输液工作站；

2、主机一体化设计屏幕；实时显示所有输注泵输液累计量；

3、报警灯；RJ45端口，支持有线联网；独立内置锂电池单独供电;任意输注模块间可联机，满足连续输液功能；

4、注射泵注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%；速率范围：0.01-1900ml/h, 最小步进0.01ml/h;至少要支持注射器规格：2ml、3ml、 5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；注射器安装自动定位固定，注射泵上可添加注射器品牌名称；多种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、剂量时间模式等；

5、彩色显示屏支持上下左右滑动操作；全中文操作界面；支持自动锁屏，锁屏时间可调；

6、具备药物剂量纠错功能，可设置不同药物的流速限值；

7、在线动态压力监测，实时显示压力数值，压力报警阈值可调；

8、输液泵精度≤±5%；速率范围：0.1-1900ml/h, 最小步进0.01ml/h；预置总量范围：0.1-9999.99ml；自动和手动快进，流速范围：0.1-1900ml/h；自动统计至少24h累计量和最近累计量；全自动止液夹；可直接添加输液器品牌名称；多种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、剂量时间模式等；

9、彩色显示屏，全中文软件操作界面；支持自动锁屏，锁屏时间可调；

10、药物库储存≥3000种药物信息；药物剂量纠错功能，可设置不同药物流速限值；

11、动态压力监测，压力报警阈值可调；具备阻塞前预警提示功能；具备上下端双压力传感器；具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警；

12、可存储≥3000条输液历史记录；

13、电池工作时间≥5小时（5ml/h）。