设备名称：病人监护仪（微旁流呼吸末二氧化碳与血氧监测仪）

设备编号：NYZBB-SBK-2024066

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

主要配置：

至少包含：监护仪主机，电池组，呼末和SpO2测量相关设备。

主要参数：

CO2参数

1.CO2、etCO2、FiCO2 范围 0-150 mmHg

2.CO2准确度	0-38 mmHg： ± 2 mmHg， 39-150 mmHg：± (每1mmHg读数的5% + 0.08%)。

3.呼吸频率范围 0-150 bpm。

4.呼吸频率准确度	0-70 bpm： ±1 bpm 71-120 bpm： ±2 bpm 121-150 bpm：±3 bpm。

5.CO2 警报类型有：无呼吸，EtCO2 过高、EtCO2 过低、RR 过高、RR 过低、IPI 过低。

6.微旁流采样，波形采样 20份样品/s，气体样品显微单元可达15微升（高呼吸频率下实现快速上升时间和准确CO2读数）。可测量自主呼吸和机械通气。采样流速能达到50（42.5 ≤流速≤ 65）ml/分钟，经体积测得流速波形。

7.耗材可短期和长期使用，不需要积水杯。

8.可达到50 ml/min采样流速（可减少液体和分泌物累积，降低湿润环境中样本通路中阻塞风险）。

9.有微光束红外光源：能生成特定CO2吸收光谱特征性波长（吸入和呼出气体中存在不同浓度的N2O、O2、麻醉剂和水蒸气时，无需补偿）。

10.低频率校准要求：不需要每次使用前校准，首次校准时间要在运行1200小时及以上。后期每年或每4000小时及以上校准一次。

11.双侧采样：无论患者的呼吸习惯是经口还是经鼻，CO2专利传感器均可精确测量CO2 ，提供精准数据。

12.氧供支持：无论患者的呼吸是经口还是经鼻，可在监测CO2的同时可提供≥5L/min的氧供。

脉搏血氧参数

1.SpO2 测量范围 0-100%

2.SpO2 准确度成人和儿童模式，SpO2 范围70% - 100% ± 2 位数

3.脉搏率范围	20-250 bpm，脉搏率准确度± 3bpm

4.警报	可调节警报限制SpO2 过高、SpO2 过低、脉搏率过高、脉搏率过低，Sat Sec 范围	10、25、50、100