设备名称：二氧化碳培养箱

设备编号：NYZBB-SBK-2024059

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 温度，二氧化碳浓度自动调节控制。

- 智能报警功能。

- 最好配备紫外消毒功能，内部有高效过滤系统。

- 售后服务及时，质保不低于三年。

- 配件价格不高于现用设备。

- 温度控制范围室温+5℃-50℃，精度控制+/-0.2℃。

- 二氧化天控制范围0-20%，精度控制0.1%。

- 隔板数量不低于4个。

- 容积>160L.

- 10.温度与二氧化碳浓度数字显示。