设备名称：实验室超纯水机

设备编号：NYZBB-SBK-2024065

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 全自动运行：液位联锁全自动控制，具备源水缺水停机自动保护、系统低压高压停机报警，水箱高水位自停、中水位启动、系统自动冲洗、预处理自动再生等全自动功能。同时具备手动操作功能，满足应急需求。

- 出水水质达标：电阻率：>17MΩ.cm，微颗粒物≤1个/mL，微生物≤1cfu/mL，重金属离子≤0.1ppb，TOC≤20ppb。

- 恒压供水： 采用全自动控制器控制供水压力.

- 全程监控： 仪器仪表全显设计，设备全程实时在线监测水质、流量、压力等参数。

- 水箱容积不低于150L.

- 售后服务，2小时到达现场。

- 配套消耗品齐全。

- 制水量≥150L/小时。