设备名称：消化道动力检测系统（含高清食管测压、高清肛肠测压、胃肠电图仪）、上消化道PH值监测仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024079

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

一、仪器组成：高清食管压力检测、高清肛肠压力检测、胃肠电图检测、PH值监测四种功能，同一品牌。

- 技术性能参数

（一）食管、肛肠压力检测参数

1.测压通道数：肛肠测压≥12通道、食管测压≥22通道

2.测压范围：  -100mmHg～450mmHg；

3.满量程输出：≥450mmHg；

4.精确度：-100～100mmHg  ±1.5 mmHg/100～450mmHg  ±1.5%；

5.频率特性：0.1 ～ 2.5 Hz；

6.水路并联灌注系统与高精度恒压控制系统，提高压力采集的稳定性

7.医用灌注储水瓶，密封性好，如有泄漏，计算机软件实时报警提示。

8.灌注水阀一键式微机键控，自动开关水阀。

9.测压软件采用高清色谱显示方式，clouse绘图让判读更容易

10.计算机导航系统与自动诊断系统，提供快速精确的诊断报告

11.食管测压临床应用

11.1评估咽部、UES及LES压力的定量

11.2确认UES、LES的不完全或不协调松弛

11.3评估咽部及LES功能紊乱可能潜在的食管功能疾病

11.4评估胃食管病反流（GERD），食管动力紊乱包括贲门失弛缓、弥漫性食管痉挛等系统性疾病

11.5抗反流手术术前/术后评估

12.肛肠测压临床应用

12.1评估功能性便秘

12.2评估大便失禁

12.3评估先天性巨结肠

12.4药物及生物反馈治疗前后疗效评价

12.5肛门直肠术后功能比较

13.生物反馈训练软件包采用先进的三维动画方式进行腹压和肛门括约肌协调训练、独立的腹压训练和括约肌松弛训练，训练方式根据患者情况进行选择；并对训练有效与否实时显示。

（二）、八导胃肠电参数

1.应用范围:可对胃节律紊乱综合症,胃动过速,胃动过缓,胃轻瘫,胃功能性消化不良、胃动力不足、肠易激综合征等功能性疾病作出准确诊断,对胃炎,胃溃疡等器质性病变提供临床参考。

2.主要技术指标:

2.1.输入阻抗: ≥5MΩ

2.2精确度：输入端输入幅值150μV,频率为0.05Hz的正弦波信号,其输出读数应为150±7.5μV。

2.3.噪声：输入端对地短路，在计算机上显示的幅值读数应小于3μVP－P

2.4.频带：胃电0.025 HZ～0.067HZ/肠电0.025HZ～0.33HZ

2.5.抗干扰能力

2.5.1.对工作频率0.05Hz的干扰 CMRR≥70dB

2.5.2.道间干扰 CMRR≥50dB

3.系统分析功能：

3.1 临床检查报告11项分析功能：波形平均幅值VP-P（μV）；波形平均频率（CPM）；胃肠电节律紊乱百分比；波形反应面积RA；导联时间差（传导速率）（Sec.）；波形主频率（CPM）；主功率比；正常慢波百分比；慢波频率不稳定系数；偶联百分比；餐后/餐前功率比

（三）、上消化道PH值动态监测.

1.主要技术指标：

1.1记录通道：单通道或双通道

1.2供电电源：3.6V锂电池

1.3pH值检测范围：1pH～7pH

1.4连续工作时间：≤48小时

1.5精确度：≤±0.5pH

1.6通讯接口：标准串行接口USB输出口

2.分析软件功能：

2.1胃内pH值分布统计表

2.2食管内pH值分布统计表

2.3pH值随时间分布统计表

2.4pH值柱状图统计表

2.5pH值曲线图及放大、缩小功能

2.6pH值临床检测报告（含简易版及完整版两种）

2.7pH值数据导出和导入

2.8pH值临床档案查询