设备名称：上下肢主被动康复训练系统

设备编号：NYZBB-SBK-2024052

数    量：2台

性 能 配 置 要 求

1、设备能够提供动力、用户交互界面进行上肢及下肢功能康复训练；

2、设备至少提供三种训练模式，包括被动训练、主动训练、助力训练；

3、设备应能根据患者运动状态自动切换训练模式，同时也支持手动选择模式；

4、上肢训练器可进行水平调整，调整角度≥180°；

5、显示屏应支持倾角可调，范围60°~180°；

6、训练时应能显示肌张力水平、痉挛次数、训练时长、运动速度、运动距离、能量消耗等训练分析信息，在主动、助力训练模式下，应能显示对称性信息；

7、设备应提供默认用户及用户信息管理功能，至少包含患者管理，支持修改姓名、性别、年龄、身高、体重、上肢训练速度、下肢训练速度；

8、设备至少提供四种安全保护：痉挛保护、声控急停、磁控急停、手动急停开关；

9、触发痉挛保护时，痉挛保护至少三种可选：同向运动、反向运动和保持停止；

10、训练时长应可设定，支持最长170min训练时长设定：

11、最大速度限制值最高应≥150 r/min。

设备名称：全自动五分类血细胞分析仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024063

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1.采用双进样模式，手动模式、自动模式。

2.具有检测微量（末梢血）、前稀释或低浓度白细胞及低血小板模式等功能。

3.可以进行网织红细胞计数，体液血细胞计数与分类。

4.抗凝剂选择EDTA-2K。

5.具有图形报告，有散点图及直方图等报告。

6.具有试剂报警，故障报警，异常结果报警。

7.可扩展联机检测HsCRP，SAA，糖化血红蛋白等项目功能。

8.五分类检测速度大于200个/小时，可扩展。

9.有配套的质控品及校准品。

9.定期提供维保服务，至少每季度维保一次。

10.具有提供专业的仪器校准及性能验证的能力，按照科室要求提供仪器校准服务及性能验证服务。

11.需报告单个测试的成本价，并确保达到。

12.需注明开展实验所需要的全部试剂及耗材及价格，如未注明，默认为公司配送，且配送满足工作需要。

设备名称：腔镜工作站内超声波清洗机

设备编号：NYZBB-SBK-2024072

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 适用范围：适用于医疗机构内镜活检钳、硬式内窥镜、手术刀、止血钳等各类手术器械的清洗。

- 2.设备电源：220V±5V，50Hz±1Hz。

3.台面、功能背板、主体与材质要求：：

3.1.台面、功能背板、主体，采用改性PMMA高分子材料，PMMA-ABS板材的拉伸强度、断裂生长率、弯曲强度、简支梁缺口冲击强度，且能达到拉伸强度≥135.0MPa、断裂生长率≥15.7%、弯曲强度≥253.9MPa、简支梁缺口冲击强度≥10.2CkJ/m2、10%应变时的压缩应力≥453.9MPa，供货时提供制造商材料拉伸强度、断裂生长率、弯曲强度、简支梁缺口冲击强度及10%应变时的压缩应力的检测报告复印件。

3.2用模具一体成形，具有抗压强度高，柔韧性好，耐侯性优良；抗氧化，耐强酸强碱，满足清洗槽使用消毒液不腐蚀（供货时提供PMMA-ABS板耐化学试剂1%NaOH溶液和5% H2SO4溶液腐蚀的检测报告，并且板材在其中浸泡48小时无可视变化）；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复；对人体无毒性等。无任何接缝，所有倒角为大圆弧，保证无卫生死角。

4.主体尺寸：台面高度880mm，前后宽度785mm，左右长度1000mm，功能背板高度1820mm，误差应在±1%范围内。（必须满足）

5.柜门材质;耐腐蚀、易清洁。

6.柜门设计：柜门采用上挡板和下柜门分体设计，非整体柜门设计。

7.开门方式：柜门与把手柜门由阻尼饺链实现自动闭合。

- 8.清洗槽容积≥43L，内舱尺寸≥750*380*160mm。（必须满足）

- 9.具有三种超声清洗频率，分别为40KHz、80KHz、100KHz，可分别组合，实现一机单频、一机双频、一机三频的清洗方式。（必须满足）

- 10.为避免器械损伤，采用隐藏式加热方式，实现自动加热，并可对清洗温度进行调节。

- 11.清洗剂自动投放，可根据清洗剂比例，自动投放清洗剂。

- 12.超声功率可通过触摸屏进行实时调整，功率调整范围1%～100%。

- 13.控制系统采用PLC系统加7寸彩色触摸屏，实现清洗过程的温度、时间、超声频率、超声功率可实时显示，并通过密码实现调节。

- 14.设备具有四种预设程序，分别为单频、多频、手动和自定义程序，可实现不同器械快速选择不同程序的清洗方式。

- 15.具有自动进水、排水、加酶功能，完全实现全自动控制。

- 16.利用循环泵循环加热，具有冲洗的功能。

- 17.采用一体化超声波发生器，采用进口元器件作为超声波电源，超声频率更稳定。