设备名称：医用煮沸消毒器（自动升降）

设备编号：NYZBB-SBK-2024085

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

| 1 | 用途 | 用于耐湿耐热器械清洗后杀灭细菌繁殖体微生物病原菌等，能确保器械清洗消毒质量有效控制医院感染 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 功能要求 | 90-99℃热水消毒，上油消毒，柜体可以自动升降 |
| 3 | 性能及运行参数 |  |
| 3.1 | 运行时间 | ≤43min |
| 3.2 | 最大装载量 | ≥1个器械篮框（540X390X210mm） |
| 3.3 | 外形尺寸 | ≤850*680*850（宽深高） |
|  | 内尺寸 | 不小于600*420*330mm |
| 3.4 | 设备净重 | ≤120kg |
| 3.5 | 设备运行重量 | ≤220kg |
| 3.6 | 消毒温度 | 80℃～99℃可调 |
| 3.7 | 加热方式： | 电加热 9.0kw，循环加热方式，温度均匀性在±1℃以内。 |
| 3.8 | 耗水量 | ≤65L |
| 4 | 清洗舱 |  |
| 4.1 | 容积 | ≥75L |
| 4.2 | 材质 | ≥1.5mm厚304不锈钢板材模具冲压成型，无焊接点 |
| 5 | 密封门 |  |
| 5.1 | 开门方式 | 手动开门，双汽簧阻尼门结构，开门助力，关门防夹手 |
| 6 | 管路系统 |  |
| 6.1 | 快速管路设计 | U型排水管路含进口排水泵，排水迅速 |
| 6.2 | 核心配件 | 进水电磁阀、排水泵均为优质品牌； |
| 7 | 控制系统 |  |
| 7.1 | 控制方式 | 工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；触摸按键操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。 |
| 7.2 | 界面显示 | ≥128*64点阵液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能。 |
| 7.3 | 温度指示器 | 数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长。 |
| 7.4 | 安全保护 | 水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；加热管干烧保护。 |