设备名称：麻醉机

设备编号：NYZBB-SBK-2024088

数    量：3台

性 能 配 置 要 求

1、电源：至少两个电池，电池使用时间≥120分钟；至少1个多功能复用接口,1个RS-232C 串行通讯接口，1个VGA接口，4个辅助电源接口；

2、至少配氧气、空气两气源，可配笑气气源；

3、全电子流量计；可升级新鲜气体流量指示；

4、配置双麻醉罐位；至少1个挥发罐，具备压力、流速和温度补偿；

5、呼吸回路整体可旋转和拆卸，耐高温高压消毒；CO2吸收罐容积不小于1000ml；吸入和呼出端双内置流量传感器(第三基准流量传感器自行校准)；可选配共同新鲜气体输出口；回路整体加温，不接受冷凝器；配旁路CO2功能，可直接更换钠石灰罐无需关停机械通气；钠石灰罐未安装到位报警；

6、气动电控，中文操作和显示;配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气和SIMV模式，可选配/升级PS、SIMV-VG和CPAP/PS模式；

7、潮气量范围：容控：30ml-1500ml，压控：5ml-1500ml；

8、可升级肺复张工具；

9、彩色触摸屏≥15英寸，一体化内嵌设计，可同屏显示3通道波形；声光报警功能；内置≥2插件槽，支持热插拔，插槽机身侧面，不接受插槽位于机身正面；可升级配备插件：AG麻醉气体模块、BIS、EtCO2；

10、同屏3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形），波形和环图同屏显示。