一、项目名称：

采购项目：移动无影灯2台

主要参数

- 需新型LED冷光源，照度可达30000Lux多档调节；色温在4500K-5000K区间。满足高照度的同时，根据不同术者的需求，调节光照参数，使术者对光的感知柔和不眩目。

- 显色指数≥95，真实反映人体组织颜色，适用于各种手术场景大大降低了医护人员因长时间手术而产生的视觉疲劳。

3.采用进口LED发光芯片，芯片使用寿命高达6万小时以上。

4.发光芯片采用分项控制技术，保证单路单颗LED损坏，不影响手术的正常进行。

5.光柱深度≥350mm，满足不同手术的光照需要。

6.术者头部温升﹤1℃，避免创口因温度升高而血凝过快导致组织干燥，影响手术进行。

7.超强的光亮度。

8.完美的冷光效果。

9.节能和环保。

至少需要以下配置清单

灯头一套

平衡臂	1套

立柱	1套

底座（含开关电源）	1套

万向轮	4只

内六角扳手	1套

安装用固定螺栓	1套

合格证	1份

使用说明书	1份

二、项目名称：

采购项目：电动美容床1台

主要参数

- 需通过了欧盟CE安全合格产品质量认证；

需通过了SGS认证；（提供相关证书图片）

2.需通过EMC电磁兼容测试，确保内部信息化系统弱线路不受电磁信号干扰（提供国家级检测机构检测报告）。

3.手术台台面最低可达到650mm，最高可达到950mm，升降行程≥300mm，保证常规整形美容科等类型的手术需求。

4.整机采用先进的模块化设计理念，实现多种功能的组合，台面长度≥2010，宽度≥500mm，手术床底座部分采用方形结构设计，让其更加实用、美观、大方。

5.台面整体分为五大独立部分，能够准确、快速定位于膝肘俯位、侧卧位、截石位、座椅位、仰卧位等多种体位。

6.手术台配备内置腰桥，腰桥升距≥110mm，满足手术的需求。

7.腿板为分腿式设计，外展≥90°，下折≥90 °，同时配备可拆卸式结构，不仅满足了各类手术的不同需求，并且便于清洗消毒。

8.腿板采用进口气弹簧，调节轻便，稳定性高。

9.手术台承重≥200kg，满足不同体型患者进行手术。

10.手术台升降罩筒、底座罩壳、导轨及配件等皆为不锈钢材料，机械强度高，且便于清洗消毒。

11.手术台头板上折≥50°，下折≥90°，同时可拆卸方便其他设备的连接；

背板上折≥75°，下折≥10°；台面左右倾≥20°，前倾≥25°，后倾≥20°。

12.台面采用医用高透光材料，保证承重的同时适用于高清拍片和术中透视。

13.床垫采用高级海绵垫，厚度≥60mm，具有良好的抗静电及减压作用，防止病人长时间手术导致褥疮产生。

14.手术台易燃部分材质符合CAN/CGSB-155.20-2017规定的阻燃要求。（提供检测报告）

15.手术台配有高性能充电电池，单次充电可满足≥50次手术需要。

16.整台设备遵循人体工学原理设计，全部采用低压直流电机驱动，性能安全稳定，电动电机驱动系统，均采用优质电机，整机噪声低、安全可靠性高。

17.电动控制升降，左右倾，前后倾，背板上下折。

18.手术台边轨具有安全防滑落设计，防止附件固定器滑落地面。

19.带有脚踏对角刹车系统，刹车位于脚部一侧，机械设计为左右活动脚踏式，一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式，确保手术中床台稳固、安全。

- 配置进口静音脚轮，移动噪音小，牢固耐磨。

- 配置清单至少包括

- 手术台	1台

海绵垫	1套

搁臂架	2个

腿托	2个

肩托	2个

腰托	2个

方锁止器	7个

圆锁止器	2个

麻醉屏架 	1个

手控器 	1个

电源线	1根

合格证	1份

三、项目名称：

采购项目：医用吸引器（移动式）

主要参数

电源：AC220V±10% 50Hz

泵结构：进口膜式泵

抽气速率：≥35L/min

负压调节范围：0.013～0.090MPa

吸液瓶：2500ml×2

输入功率：400VA

噪音：≤65dB