设备名称：二氧化碳培养箱

设备编号：NYZBB-SBK-2024059

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 温度，二氧化碳浓度自动调节控制。

- 智能报警功能。

- 最好配备紫外消毒功能，内部有高效过滤系统。

- 售后服务及时，质保不低于三年。

- 配件价格不高于现用设备。

- 温度控制范围室温+5℃-50℃，精度控制+/-0.2℃。

- 二氧化天控制范围0-20%，精度控制0.1%。

- 隔板数量不低于4个。

- 容积>160L.

10.温度与二氧化碳浓度数字显示。

设备名称：病人监护仪（微旁流呼吸末二氧化碳与血氧监测仪）

设备编号：NYZBB-SBK-2024066

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

主要配置：

至少包含：监护仪主机，电池组，呼末和SpO2测量相关设备。

主要参数：

CO2参数

1.CO2、etCO2、FiCO2 范围 0-150 mmHg

2.CO2准确度	0-38 mmHg： ± 2 mmHg， 39-150 mmHg：± (每1mmHg读数的5% + 0.08%)。

3.呼吸频率范围 0-150 bpm。

4.呼吸频率准确度	0-70 bpm： ±1 bpm 71-120 bpm： ±2 bpm 121-150 bpm：±3 bpm。

5.CO2 警报类型有：无呼吸，EtCO2 过高、EtCO2 过低、RR 过高、RR 过低、IPI 过低。

6.微旁流采样，波形采样 20份样品/s，气体样品显微单元可达15微升（高呼吸频率下实现快速上升时间和准确CO2读数）。可测量自主呼吸和机械通气。采样流速能达到50（42.5 ≤流速≤ 65）ml/分钟，经体积测得流速波形。

7.耗材可短期和长期使用，不需要积水杯。

8.可达到50 ml/min采样流速（可减少液体和分泌物累积，降低湿润环境中样本通路中阻塞风险）。

9.有微光束红外光源：能生成特定CO2吸收光谱特征性波长（吸入和呼出气体中存在不同浓度的N2O、O2、麻醉剂和水蒸气时，无需补偿）。

10.低频率校准要求：不需要每次使用前校准，首次校准时间要在运行1200小时及以上。后期每年或每4000小时及以上校准一次。

11.双侧采样：无论患者的呼吸习惯是经口还是经鼻，CO2专利传感器均可精确测量CO2 ，提供精准数据。

12.氧供支持：无论患者的呼吸是经口还是经鼻，可在监测CO2的同时可提供≥5L/min的氧供。

脉搏血氧参数

1.SpO2 测量范围 0-100%

2.SpO2 准确度成人和儿童模式，SpO2 范围70% - 100% ± 2 位数

3.脉搏率范围	20-250 bpm，脉搏率准确度± 3bpm

4.警报	可调节警报限制SpO2 过高、SpO2 过低、脉搏率过高、脉搏率过低，Sat Sec 范围	10、25、50、100

设备名称：中央输注系统（一拖四）

设备编号：NYZBB-SBK-2024067

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

1、输液给药相关信息分析和储存，条码管理注射药物； ≥1台输液工作站；

2、主机一体化设计屏幕；实时显示所有输注泵输液累计量；

3、报警灯；RJ45端口，支持有线联网；独立内置锂电池单独供电;任意输注模块间可联机，满足连续输液功能；

4、注射泵注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%；速率范围：0.01-1900ml/h, 最小步进0.01ml/h;至少要支持注射器规格：2ml、3ml、 5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；注射器安装自动定位固定，注射泵上可添加注射器品牌名称；多种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、剂量时间模式等；

5、彩色显示屏支持上下左右滑动操作；全中文操作界面；支持自动锁屏，锁屏时间可调；

6、具备药物剂量纠错功能，可设置不同药物的流速限值；

7、在线动态压力监测，实时显示压力数值，压力报警阈值可调；

8、输液泵精度≤±5%；速率范围：0.1-1900ml/h, 最小步进0.01ml/h；预置总量范围：0.1-9999.99ml；自动和手动快进，流速范围：0.1-1900ml/h；自动统计至少24h累计量和最近累计量；全自动止液夹；可直接添加输液器品牌名称；多种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、剂量时间模式等；

9、彩色显示屏，全中文软件操作界面；支持自动锁屏，锁屏时间可调；

10、药物库储存≥3000种药物信息；药物剂量纠错功能，可设置不同药物流速限值；

11、动态压力监测，压力报警阈值可调；具备阻塞前预警提示功能；具备上下端双压力传感器；具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警；

12、可存储≥3000条输液历史记录；

13、电池工作时间≥5小时（5ml/h）。

设备名称：遥测心电监护仪（包含护士站监测系统）

设备编号：NYZBB-SBK-2024074

数    量：4台

性 能 配 置 要 求

- 监护参数：

3/5导心电（ECG）、呼吸(RESP) 、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)

- 显示功能:

- 屏幕尺寸：＞1.4英寸OLED显示屏

- 显示内容：床号、参数名称、参数测量值、参数测量波形（ECG波形或PLETH波形显示）、血氧灌注棒图、联网符号、无线信号强度指示、电池电量指示

- 支持心电导联脱落检测及显示，确保导联良好的连接状态

- 支持心电I、II、III、avR、avL、avF、V各导联波形显示

- 显示界面: ECG界面、ECG+RESP界面、ECG+SpO2界面、ECG+SpO2+Resp界面、SpO2+PR界面、演示界面，并支持一键实现各界面互相切换显示

- 数据存储、回顾：

单机支持不小于90分钟全部参数（ECG、RESP、SpO2、PR）趋势数据的存储和回顾

- 性能特点

- 重量＜140g，标配挂带包，便于病人随身携带

- 防水等级IPX7

- 具自动关屏功能，在无操作时进入低功耗模式

- 智能识别功能:智能识别心电导联线（3/5导，欧/美标），无需特别设置

- 除颤后心电恢复时间≤5秒

- 具一键实现呼叫护士功能，保证监护安全

- 具备低电量提示功能，具更换电池不掉电功能（支持拆卸电池后不小于15秒时间内不掉电）

- 多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书