设备名称：生物显微镜

设备编号：NYZBB-SBK-2024064

数    量：2台

性 能 配 置 要 求

- 1.显微镜，可作明场、相差、暗视野的观察

- 2.光学系统：无限远校正光学系统

3.调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

4.观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°

5.  照明装置： LED 光源，寿命≥20000小时，高亮度 LED(强度≥12V100W 卤素灯)保证在不同观察倍数和视野范围内照明始终均匀明亮，强度适中，恒定色温控制使摄影永远色彩逼真

6  物镜：平场消色差相差物镜

10X（N.A. 0.25）

20X（N.A. 0.40）

40X（N.A. 0.65）

100X（N.A. 1.2）

7  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的或可随时左右互换，无须专门左手物台的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

8  目镜：高眼点屈光度可调的 10 倍超宽视场目镜，视场数 F.N≥26，目镜外壳有相关数字标明.

9  物镜转换器：6孔编码物镜转盘.

10  聚光镜：相差暗场聚光镜，N.A.≥0.9

设备名称：有创呼吸机

设备编号：NYZBB-SBK-2024075

数    量：2台

性 能 配 置 要 求

1一、外观操作

1.1 ≥140分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选≥280分钟内置后备可充电电池（2块电池）。

二、呼吸模式及功能

2.1 标配模式： V-A/C、V-SIMV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV5种通气模式，可选高级模式: 双水平气道正压通气DuoVent、自适应压力调节容量控制通气（PRVC、PRVC-SIMV）、压力释放通气APRV、压力支持通气-自主/时控通气PSV-S/T、容量支持通气VS等7种通气模式。

三、设置参数

3.1 潮气量：20ml-2200ml

四、监测参数

4.1 可选Masimo、Nellcor血氧，SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测。

五、其他功能

5.1呼吸机提供锁屏功能，可存储≥8000条事件日志，包括报警日志和操作日志。

设备名称：双水平无创呼吸机

设备编号：NYZBB-SBK-2024076

数    量：3台

性 能 配 置 要 求

1、屏幕显示：≥7寸液晶彩屏+触摸屏，可同屏显示：监测参数和压力、流量、容量波形曲线。

2、工作模式：CPAP，S，T，ST，APCV，TVV-ST，TVV-APCV。

3、电池：内置锂电池，锂电池装入机器内部，单独使用电池时：运行时间大于等于8小时。

4、具备容量保证功能，TVV-ST和TVV-APCV模式可设置目标潮气量，潮气量可设置开/关，设置范围200～1200ml，调节步进10ml，显示范围：0～1500ml，分辨率：1ml。

5、吸气/呼气压力：4cmH2O～30cmH2O，调节步进0.2cmH2O。压力上升/下降时间：设置范围100ms～900ms，调节步进50ms。

6、整机重量轻，便于搬运，带电池整机重量小于3K。有电池电量低报警和电池电量耗尽报警。

7、配台车和吊臂，配合锂电池可用于院内检查和院间转运。

8、具备近端压力采样功能。

9、配备外置专业医用湿化器