设备名称：医用内窥镜镜片检测仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024053

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1、操作便捷

2、≥7英寸屏，≥400万像束高清传感器

3、≥放大倍数270倍

4、支持 HDMI视频输出，同时可外接图文工作站

5、支持SD卡存储静态或动态图像

6、25mm调焦筒，连接内镜检测台与高清传感器

7、内镜检测台可连接所有DIN标准的内窥镜目镜，观察硬镜内部透镜状态

8、配便携光源、色彩清晰测试卡可观察硬镜图像。

9、如需对接奥林巴斯纤维支气管与胆道镜图像观察，可进行升级

10、供电可使用充电宝，也可外连接交流电供电。

配置清单至少包括

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 镜片检测仪主机（含检测台） | 1 |
| 2 | 电源线 | 1 |
| 3 | 电源适配器 | 1 |
| 4 | 说明书 | 1 |
| 5 | SD卡（≥32G） | 1 |
| 6 | 便携光源 | 1 |
| 7 | 色彩清晰测试卡 | 1 |

设备名称：全自动尿液分析仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024061

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 同时可以检测尿液干化学及尿液沉渣。

- 支持与LIS双向传输，负责完成与LIS连接工作。

3.尿液干化学分析测试速度：≥200个样本/小时，项目不少于11项目。

4.尿液沉渣检测具有采用数字成像自动识别，测速度：≥100个/小时.

5.分析仪具有混匀功能，可对样本进行混匀操作。

6.采用液面感应技术，当样本量不足以检测时，分析仪有报警提示

7.试纸图像显示功能：分析仪具有捕捉、显示并存储在加入样本后的尿试纸条图像的功能，用于结果审核与查阅等方面。

8.支持密闭标本的直接采样。

9.有配套的室内质控品、校准品

- 10.售后服务及时周到，2小时内到场。

- 11.需报告单个测试的成本价，并确保达到。

- 12.定期提供维保服务，至少每季度维保一次。

13.具有提供专业的仪器校准及性能验证的能力，按照科室要求提供仪器校准服务及性能验证服务。

设备名称：加温输液泵

设备编号：NYZBB-SBK-2024068

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1、能加温和快速输血、输液，速度最快可到9000ml/h；

2、有温度保护，有输血输液压力监测显示功能，

3、输液流量范围：0.5ml/min～150ml/min（30ml/h～9000ml/h）

- 4、输液流量误差：±10%，最小可调量：

0.5ml/min～9.9ml/min范围内的流量最小可调节量为0.1ml/min

10ml/min～150ml/min范围内的流量最小可调节量为1ml/min

- 5、输液泵温度控制误差：±1℃

- 6、可检测不小于50μl气泡

- 7、输液压力显示范围：-30mmHg～+300mmHg；压力显示误差：±10mmHg

（相当于：-4kPa～+40kPa，压力显示误差±1.33kPa）

8、报警项目：输液压力监测报警，气泡监测报警原理，液位监测报警原理，温度监测报警原理

设备名称：外周神经丛刺激器

设备编号：NYZBB-SBK-2024070

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1、适用范围：适用于神经阻滞麻醉；

2、单极浅表神经探头：可进行浅表神经的无损伤定位；

3、刺激针电流：0-6mA；

4、刺激脉宽：0.05ms-0.1ms-0.2ms-0.3ms-0.5ms-1.0ms（±1%），六种脉宽选择能更好的满足不同病人对于感觉神经和运动神经的调节；

5、体表探头最大电流60mA；

6、≥9V碱性电池；

7、有预设功能：开机后默认预设数值可节省时间；

8、刺激电压：0～65V（最大）；

9、刺激频率：1Hz/2Hz（±1%）；

10、电流消耗：＜6mA，最小3.3 mA；

11、允许加载电阻：0-12KΩ；

12、电流探测精度：±0.01mA；

13、电阻测量范围：目标刺激电流＞0.5mA时，1KΩ-12 KΩ；

14、自检功能：带刺激警报，出现错误时，有错误信息提示；

15、操作环境：条件0-50℃，相对湿度90%，无冷凝。

16、配置至少包括：

（1）、神经丛刺激仪主机：1台

（2）、单极刺激探头：1支

（3）、导线：1根

（4）、工具箱：1只