设备名称：BIS脑电双频谱指数测量仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024092

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 配置要求：

- 至少包括BISx数据转换器1个，输液架固定器1个，PIC患者连接电缆1根，内置充电电池1块。

- 参数要求：

1、交流电源，具风扇散热功能。具备系统自检功能。自动监测阻抗功能。事件标记功能及快照功能。可设置高、低限报警数值。

2、彩色触摸屏≤ 6.6英寸，节省手术室空间。设备采用双频谱指数分析计算原理。能实时监测BIS指数范围100~0显示实时患者镇静、催眠程度。信号质量指数（SQI）：范围0~100，实时监测记录信号质量。

3、爆发性抑制比率（SR）：范围0～100％，能实时监测记录。有额肌电（EMG）及趋势图。能实时监测肌电信号70~110HZ。肌松监测柱状图显示。

4、有双导脑电图同屏显示，能实时原始脑电波形及趋势描记。四电极采集，有滤波功能，有抗电刀干扰功能。趋势平滑率：提供三种平滑率选择：10，15和30秒。快速反应时间每秒更新。BIS图表数据时间间隔可选：BIS数值每秒更新，有1、5、10、15、30和60分钟间隔可选。

5、能进行数据存储与导出：可存储≥1000小时的数据和≥72小时趋势图形；至少一个串行通信标准端口（RS232），至少两个USB端口（A型和B型最少各一个）。