设备名称：加温输液泵

设备编号：NYZBB-SBK-2024093

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1、能加温和快速输血、输液，速度最快可到9000ml/h；

2、有温度保护，有输血输液压力监测显示功能，

3、输液流量范围：0.5ml/min～150ml/min（30ml/h～9000ml/h）

- 4、输液流量误差：±10%，最小可调量：

0.5ml/min～9.9ml/min范围内的流量最小可调节量为0.1ml/min

10ml/min～150ml/min范围内的流量最小可调节量为1ml/min

- 5、输液泵温度控制误差：±1℃

- 6、可检测不小于50μl气泡

- 7、输液压力显示范围：-30mmHg～+300mmHg；压力显示误差：±10mmHg

（相当于：-4kPa～+40kPa，压力显示误差±1.33kPa）

8、报警项目：输液压力监测报警，气泡监测报警原理，液位监测报警原理，温度监测报警原理