设备名称：外周神经丛刺激器

设备编号：NYZBB-SBK-2024094

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1、适用范围：适用于神经阻滞麻醉；

2、单极浅表神经探头：可进行浅表神经的无损伤定位；

3、刺激针电流：0-6mA；

4、刺激脉宽：0.05ms-0.1ms-0.2ms-0.3ms-0.5ms-1.0ms（±1%），六种脉宽选择能更好的满足不同病人对于感觉神经和运动神经的调节；

5、体表探头最大电流60mA；

6、≥9V碱性电池；

7、有预设功能：开机后默认预设数值可节省时间；

8、刺激电压：0～65V（最大）；

9、刺激频率：1Hz/2Hz（±1%）；

10、电流消耗：＜6mA，最小3.3 mA；

11、允许加载电阻：0-12KΩ；

12、电流探测精度：±0.01mA；

13、电阻测量范围：目标刺激电流＞0.5mA时，1KΩ-12 KΩ；

14、自检功能：带刺激警报，出现错误时，有错误信息提示；

15、操作环境：条件0-50℃，相对湿度90%，无冷凝。

16、配置至少包括：

（1）、神经丛刺激仪主机：1台

（2）、单极刺激探头：1支

（3）、导线：1根

（4）、工具箱：1只