设备名称：可视软性喉镜

设备编号：NYZBB-SBK-2024098

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1、具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出、吸痰、给药、吹氧等功能；

2、显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动；

3、软管直径：3.2mm；

4、工作通道：≥1.2mm；

5、前端蛇骨弯曲角度：双向≥290°向上≥160°，向下≥130°；

6、视场角：≥90°；

7、防水，LED光源，光照度≥700Lux；

8、有摄像头，剔除白平衡功能，防刮花；

9、TFT显示屏尺寸≥3.0″，像素≥1920（RGB）*480；

10、分辨率≥9.92 lP/mm；

11、景深：3-100mm；

12、显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体手柄耐腐蚀，插入部前端为医用材质，镜体可浸泡消毒；

13、负压吸引按键可拆卸分体消毒；

14、可选配≥8寸HD显示屏（安卓操作系统，支持多点触控，内置病例管理软件，含拍照、录像、图像冻结、病例回顾等功能）；

15、可选配≥15寸屏（有大小屏幕镜像功能）；

16、具备拍照录像、数据存储功能，至少配8G内置TF卡（不可插拔，内存可扩展），可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时；

17、内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，电池容量≥2300mAH；

18、由厂家负责售后服务，可提供同型号备用机。