设备名称：气道管理平台

设备编号：NYZBB-SBK-2024069

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

一、基本参数：

1、有USB充电,可放置≥4条内窥镜,紫外线灯消毒。

2、配能支撑≥4L氧气瓶的支架，显示器支架360°横竖屏自由切换，电源绕线支架。

二、可视软性喉镜：

1、显示器能上下、左右0º～180º转动；软管直径：3.2mm；工作通道：≥1.2mm；有吸痰、给药功能；插入部镜体可浸泡消毒；

2、LED光源，光照度≥700Lux；可充电锂电池，容量≥2300mAH；摄像头剔除白平衡功能；TFT显示屏尺寸≥3.0″，像素≥1920（RGB）*480；分辨率≥9.92 lP/mm；可选配≥8寸HD显示屏；可选配≥15寸屏（支持大小屏幕镜像功能）；

3、标配≥8G不可插拔内存卡（内存可扩展≥32G），可存储照片数量≥10万张，可存储录像时长≥4.5小时；

三、可视喉镜：

1、全包喉镜片。防雾功能。显示器上下0º～110º转动，左右0º～270º转动。

2、视场角60º±15%，摄像头内置的全密封防水、高功率LED光源，光照度≥150Lux，液晶屏像素：720*480，分辨率≥7.87LP/mm。可存储照片≥40万张，录像≥16小时。锂电池充电时间：≤3小时，持续放电时间：≥3小时。

四、困难气道操作系统

1、外壳材质:丙烯腊-丁二烯-苯乙烯塑料(ABS)。模组构成:上呼吸道模组*1+肺支气管模组*1+图案插件≥44。

2、模组材质采用医用级硅胶,无毒、无味、耐高温、抗腐蚀。1:1真实人体气道设计。内壁防生涩及哑光处理。

五、配置至少包括:

1、气道管理平台1台。2、可视软性喉镜1根。3、可视喉镜：手柄部件2个。4、困难气道操作训练系统 ：支气管内窥镜操作训练模块1台。5、环甲膜穿刺套件1套。6、一次性使用全包喉镜片：儿童镜片5片，成人镜片5片，成人大号镜片5片。7、气道插管引导器2根。8、气管导管交换探条5根。9、一次性医用水凝胶眼贴5个。10、一次性使用可视气管插管5根 。

设备名称：手功能综合评估与训练系统

设备编号：NYZBB-SBK-2024083

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1.不少于11块配重堆设计，能根据需求增减阻力，有效地保证患者手指在训练中的安全，适合不同康复阶段患者训练，阻力调节范围：250g-2750g。

2.桌面高度可调节，满足不同身高患者。

3.康复处方功能：治疗师可以根据病人情况制定个性化训练方案，训练前，操作者只需点击要训练的项目，训练项目之间可以设置间隔休息时间，一次设置完成，更人性化，节约治疗师工作强度。

4.丰富的临床报告功能，不论是评估还是训练，结束后系统均会自动生成报告，具有详细的评估和训练数据，方便医护人员对患者的恢复状况进行评估，制定最科学的治疗方案。

5.视频指导训练：十二种单项训练均有视频指导规范性训练，患者实时掌握正确训练方式有助于康复训练效果提升。

- 6、12种全方位训练装置：

6.1 前臂旋转训练：手部特殊控制器，逐渐递增阻力，训练患者的前臂旋转活动度。

6.2 手部屈伸训练：逐渐递增阻力，进行渐进式训练，改善手指的关节活动度，增大肌力。

6.3 手指捏力训练：逐渐递增阻力，训练患者拇指与四肢的捏力。

6.4 手指伸展训练：特殊定制的手指用具和腕部辅助用具，逐渐递增阻力，训练患者手指的伸展功能。

6.5 手指对称位训练：对称位抓握（大拇指和四肢对称屈或伸），逐渐递增阻力，训练四指的屈伸和肌力。

6.6 手掌抓握训练：抓握不同直径的圆柱体，增强手部的抓握能力，同时逐渐递增阻力，训练患者的抓握能力和腕部的屈伸能力。

6.7 拇指力量训练：逐渐递增阻力，和对拇指的牵拉，训练拇指的力量和活动度。

6.8 手指抓握训练：五指抓握特殊定制圆球，逐渐递增阻力，训练患者的握力和腕部旋转能力（平转）。

6.9 手柄提升训练：不同的手握装置，逐渐递增阻力，训练患者的手部垂直拉力(提力）

6.10 腕关节尺偏桡偏训练：特殊固定装置，逐渐递增阻力，训练患者的尺骨、桡骨活动度以及腕部的上下翻训练

设备名称：医用煮沸消毒器（自动升降）

设备编号：NYZBB-SBK-2024085

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

| 1 | 用途 | 用于耐湿耐热器械清洗后杀灭细菌繁殖体微生物病原菌等，能确保器械清洗消毒质量有效控制医院感染 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 功能要求 | 90-99℃热水消毒，上油消毒，柜体可以自动升降 |
| 3 | 性能及运行参数 |  |
| 3.1 | 运行时间 | ≤43min |
| 3.2 | 最大装载量 | ≥1个器械篮框（540X390X210mm） |
| 3.3 | 外形尺寸 | ≤850*680*850（宽深高） |
|  | 内尺寸 | 不小于600*420*330mm |
| 3.4 | 设备净重 | ≤120kg |
| 3.5 | 设备运行重量 | ≤220kg |
| 3.6 | 消毒温度 | 80℃～99℃可调 |
| 3.7 | 加热方式： | 电加热 9.0kw，循环加热方式，温度均匀性在±1℃以内。 |
| 3.8 | 耗水量 | ≤65L |
| 4 | 清洗舱 |  |
| 4.1 | 容积 | ≥75L |
| 4.2 | 材质 | ≥1.5mm厚304不锈钢板材模具冲压成型，无焊接点 |
| 5 | 密封门 |  |
| 5.1 | 开门方式 | 手动开门，双汽簧阻尼门结构，开门助力，关门防夹手 |
| 6 | 管路系统 |  |
| 6.1 | 快速管路设计 | U型排水管路含进口排水泵，排水迅速 |
| 6.2 | 核心配件 | 进水电磁阀、排水泵均为优质品牌； |
| 7 | 控制系统 |  |
| 7.1 | 控制方式 | 工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；触摸按键操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。 |
| 7.2 | 界面显示 | ≥128*64点阵液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能。 |
| 7.3 | 温度指示器 | 数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长。 |
| 7.4 | 安全保护 | 水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；加热管干烧保护。 |