设备名称：红外/红光治疗仪（神经血管治疗仪）

设备编号：NYZBB-SBK-2024073

数    量：2台

性 能 配 置 要 求

1.治疗仪配备主机一台，治疗片4-8个，可同时用于4-8个部位的治疗。

2.每个治疗片可组合红外、红光共光源。

3.LED光源波长：误差不超过±10%；

4.有多个治疗脉冲频率可供选择。

5.治疗片输出功率密度范围可调节。

6.具有定时功能。

7.有多个可选工作模式。

设备名称：气压止血器

设备编号：NYZBB-SBK-2024077

数    量：2台

性 能 配 置 要 求

1.技术要求：

1.1压力范围：0KPa—100 kPa        1.2稳定精度：±3 kPa

1.3时间设定范围：5~120分钟       1.4初始充气时间：≤60秒

2. 保险功能

2.1工作时间到自动阶梯放气。

2.2防止患者心、脑突然缺血。

2.3压力超过80 kPa，显示屏闪烁报警。

2.4全数字、电脑控制，压力自动补偿。

2.5仪器拥有自动检测漏气功能。

2.6完全独立的两套系统。

2.7拥有检测元器件故障报警。

3. 电源：AC220V ,50Hz。在突然断电情况下能始终保持压力。

4. 报警：手术剩余时间10分、5分、1分时报警，提醒操作员。

5. 核心部件：采用美国进口核心零部件。

6. 充、放气功能：

6.1快速充气：防止动脉闭塞前，血液充盈动脉。

6.2放气：采用以3 kPa阶梯的慢放功能,瞬间放气。

7. 性能

7.1术中可随时增减设定值。

7.2可同时做两个不同部位手术、必要时可做局麻手术。

7.3止血袖带连接采用国际流行快速插拔式接口。

7.4立式支架：可调高度，占地小，移动方便，便于使用。

8. 计时器

8.1倒计时：手术剩余时间    8.2可随时增减设定时间      8.3手术累计时间。

9. 记忆功能：将上次手术使用参数自动记忆，以供下次参照，在该基础上设定，可节省设定时间。

10. 全铝外壳

11. 快速插拔式接口：全铜制表面镀铬

12.配置要求至少包括：

12.1 TPU止血 袖带要求：小号、中号、大号、特大号各2条

12.2主机：1台

12.3移动底座：1个

12.4可调节立柱：1个

12.5电源线：1根

设备名称：执笔式持针器

设备编号：NYZBB-SBK-2024081

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1.长约25cm 带扣。

2.夹持瓣膜成形线以及3-0、4-0、5-0滑线。