- 光子治疗仪1台

- 主要参数

1.光源材料：矩阵集成芯片式固态光源系统，每个光源含有多个集成式LED芯片，光能分布均匀照射面积大。

2.峰值波长：红光源波长：615nm-640nm； 蓝光源波长：440nm-480nm。

3.光功率密度：>100mw/cm2，分5挡可调（误差＜±20%）。

4.治疗时间0-60min连续可调。

5.有效治疗面积≥400cm2。

6.推车式，照射距离和角度可调。

7.治疗模式：手动、自动（红蓝光可自动切换）。

8.控制方式：8寸及以上电容触摸液晶屏，操作简单。

- 皮下电子注射器控制助推装置1台

- 主要参数

1.显示屏：≥16位真彩液晶屏；

2.至少满足注射器类型：1ml、2ml、3ml、5ml；

3.至少满足注射模式：自动注射模式、单次注射模式、连续注射模式等；

4.至少满足注射针头5Pin 31G、9Pin 32G；

5.至少满足可选择注射剂量：5Pin 31G、9Pin 32G；

6.至少满足注射次数：≥10次～100次；

7.注射速度：可调节正常和快慢等模式；

8.储存温度：-10℃~60℃；储存湿度：10~90%RH(无凝露)；

9.电压：110V~220V，50Hz，10A；

10.大小：≥300mm×260mm×150mm。

- 采血称2台

- 主要参数

- 采 液 量：50～1000ml

- 液体比重：1.05g/ml

- 分 度 值：2ml 或2g

- 摇摆角度：13°±2°

- 摇摆频率：30±2次／分

- 电    源：AC220V   50Hz

- 输入功率：≤40W

- 报    警：当采液量达到预定值时，有声光双重报警提示

- 采液控制量(ml)：100、200、300、400

- 采用模块电源，外观小巧，携带轻便，适用于流动采血

- 计量单位ml、g可一键转换

- 托盘采用磁性连接，装卸方便，易于清洁

- 具有扣皮瞬间摇摆停顿、接近采液量时摇摆自动停止、下一袋开始采血自动恢复摇摆，减少摇晃对采液量的影响，提高采液的准确性

- 监护仪上墙支架3个

- 主要参数

- 1、适用于抢救室光电床旁监护仪(规格型号BSM-2301C)固定上墙。

- 2、带置物框可收纳导联线等配件。

- 3、监护仪固定后可旋转180度显示观察。

- 4、主要材质:铝合金。

- 5、报价包含安装调试费。

- 中频电治疗仪2台

- 主要参数

1、	输出通道：4路输出通道，可同步或异步工作

2、处方数量：预设99个专家治疗处方，存贮在系统中，在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受。

3、该机输出的由低频调制的中频电流，频率高、电阻小、作用深，疗效好。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理。

4、调制波形：具有正弦波、方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、等幅波

5、调制频率：低频调制频率范围：0～150Hz，中频载波范围：1kHz～10kHz，；

6、调节幅度：幅度为0%和100%，

7、输出限制：在500Ω负载下，输出电流不大于80mA（r.m.s）

8、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%

9、输入功率：100VA

10、运行模式：连续运行

11、电源： a.c.220V，50Hz