设备名称：转运呼吸机

主要参数及配置要求

一、 基本要求
1、气动电控呼吸机、可接中央气源或空压机驱动，非涡轮机。若选配空压机，必须为同品牌原装空压机。
2、通过 NMPA 和 CE 认证， 适用于成人及婴幼儿。
3、主动呼气阀， 可在吸气相实现主动性呼吸，在呼气时减轻病人呼吸阻力， 在保证安全的同时， 更好地增加人机呼吸同步性， 减少人机对抗。
4、具备纯金属呼出阀可徒手拆卸和安装， 可提供≥130℃高温高压消毒， 呼出阀带自动加热装置， 避免呼出端产生冷凝水影响流量传感器精度， 保证潮气量精准，呼出阀无需积水杯。
5、采用原装进口高精度流量传感器，吸入端及呼出端各一个，实现双向监测，保证潮气量精准。
6、≥10.1 英寸彩色触摸屏， 便于操作者设置与观察相关参数。
7、可同屏显示至少 3 通道波形和 2 个呼吸环图， 波形和环图可根据需要灵活切换。
8、中英文显示， 可大字体显示； 全电脑化微机控制， 视窗式操作界面。
9、操作简单， 能实现呼吸机主机与台车分离， 方便吊塔放置， 节省使用空间，避免交叉感染。
10、内置后备锂电池， 使用时间不少于 60 分钟。
11、开机快速启动设置， 可沿用上个病人的通气参数设置开机启动。
12、同步雾化治疗系统： 同步雾化或用户自行终止。
13、具有气管插管补偿（ ATC） 功能。
二、 通气模式
1、 具有容量控制通气（ VCV）、 压力控制通气（ PCV）、 容量控制型SIMV（ V） +PS, 压力控制型SIMV（ P） +PS、 自主呼吸模式（ SPONT） 等通气模式。
2、 容量控制通气（ VCV） 下： 具有自由流量功能（ 方波和减速波） ， 实现按需流量。 选择方波时， 实现病人在吸气相额外主动吸气时， 提供适应性补偿所需流量，避免人机对抗； 选择减速波时， 吸气初始阶段即可得到较高流量， 符合人体呼吸生理， 人机协调性更好， 病人更舒适。
3、 压力控制通气（ PCV） 下： 当气道压力超过设置值时可主动释放压力， 允许病人在吸气项主动呼气或咳嗽， 降少气压伤的可能， 人机协调性更好， 病人更舒适。
4、 叹息功能
5、 备份通气： 在 SPONT/CPAP 模式下， 可以设置备份通气启动时间， 同时可以选择备份通气模式包括 VCV 模式及 PCV 模式可选择。
6、 吸气保持
7、 呼气保持
8、 供氧 ≥2min
9、 具备待机（ STANDBY） 功能
三、 设置参数
1、 潮气量： 50ml -1500ml（VCV 容控模式下）
2、 呼吸频率： 1-100bpm（SIMV 模式下 1-40bpm， 其他模式下 4-100bpm）
3、 呼气末正压（PEEP）： 0-50cmH2O
4、 氧浓度： 21%-100%， 连续可调
5、 吸呼比： 4： 1-1： 9
6、 吸气时间： 0.1-10.0s
7、 屏气时间： 0-4s
8、 压力触发： -20cmH2O-0
9、 流速触发： 0.5～20 L/min
10、 压力支持： 0～70 cmH2O
11、 压力控制： 5～70 cmH2O
四、 监测功能
1、 实时波形： 容量、 流速、 压力
2、 呼吸环： 压力-容量环， 容量-流速环， 压力-流速环
3、 压力参数： 呼气末正压、 峰压、 吸气压、 平均压
4、 容量参数： 呼出潮气量、 自主呼出分钟通气量、 总呼出分钟通气量、 管道漏气量百分比、 目标分钟通气量
5、 时间参数： 吸气时间、呼气时间、吸呼比、总呼吸频率、自主呼吸频率
6、 肺功能参数：气道阻力、静态顺应性、 AutoPEEP
7、 趋势图： 6 种监测参数的趋势图可组合,可查看 24 小时的数据趋势
8、 配有氧电池，可设置与监测氧气浓度（实际吸入氧气浓度值）
9、 特殊功能：波形冻结
10、 脱机参数：具有 P0.1、最大吸气负压、浅快呼吸指数、时间常数
五、 报警
1、 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示
2、 报警参数：
3、 分钟通气量： 高：1～40 L ； 低： 0～39 L
4、 气道压力： 高： 1-100 cmH2O； 低： 1-99 cmH2O
5、 呼吸频率： 高： 1-100bpm； 低： 0-99 bpm
6、 窒息报警： 10-60s
7、 电池电量低报警： 报警后电池供电时间为≥10 min。
8、 电池电量耗尽报警： 报警后电池供电时间为≥5 min。
9、 报警静音计时： ≤100 s
10、 其他： 管道脱落、 压力限制、流速传感器故障、气体供应不足、交流电故障、呼气口阻塞、 操作和设置错误等
11、 报警事件日志： 储存并显示报警内容.
