设备名称：多导睡眠呼吸监测仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024037

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 硬件系统

- 1.1通道数：≥35通道

- 1.2共模抑制比 ≥80dB，输入阻抗≥10MΩ，采样频率≥1000HZ，实际存储率≥500HZ

- 1.3脑心电（EEG、EOG、ECG,共5导）、体位、呼吸机输出的CPAP压力(11导)、口鼻气流（热敏式和压力式可同时监测）、血氧饱和度、脉率、脉搏波、胸腹呼吸运动（2导）、鼾声（压力式、麦克式）、PTT等

- 1.4支持有线与无线（蓝牙、SD卡、WiFi）数据传输，无线WIFI组件为选配件。

- 1.5用于移动式监测，穿戴式监测方式

- 2. Polypro S1数据分析软件系统

- 2.1 图形化数据采集协议，方便用户更加形象与直观的观察与选择电极配置

- 2.2 可自由定义患者报告，包括语言、样式、不同事件分析、趋势图组合等， 方便临床进行睡眠事件分析

- 2.3 智能APP可实现实时数字阻抗监测，精确可靠，更直观反映用户电极连接状态

- 2.4 智能APP具有人性化通道状态提醒功能，帮助临床更为高效的进行导联安装及检查

- 2.5 用户可自定义选择智能APP需要显示波形信号，并可快速查看所有通道的实时波形，更加方便的获取病人的实时睡眠状况

- 2.6睡眠软件符合最新的AASM标准，可实现睡眠呼吸监测，常规多导睡眠监测、睡眠科研等多层次应用

- 2.7 分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告，方便临床进行报告分析及制定治疗方案

- 2.8 同时具备AHI和RDI（包括AHI、RERA和气流受限等不确定呼吸事件）指标

2.9 高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、鼻气流、体位、腿动等）可自定义信号采样率并同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析

2.10可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号

- 2.11 可通过设置信号开始帧与结束帧自定义自动分析的范围，满足临床不同需求

2.12软件可以色标标记睡眠各期纺锤波Spindles，K复合波，Delta波，REM

期的反相眼球运动等，医生可自由定义分析标准为医生进行睡眠分析提供帮助

2.13专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、微觉醒事件、周期性腿动、PTT、呼吸事件、心律失常、ST段、心率变异性、氧减事件、心血管事件、睡眠微结构、体位、鼾声事件等事件分析，可全面的掌握病人整晚夜间睡眠状况

2.14自定义腿动事件分析设置包括：灵敏度、单次腿动最短持续时间、单次腿动最长持续时间、PLMS最短时间间隔、PLMS最长时间间隔和PLMS所

- 含最少腿动次数，全面帮助临床进行腿动事件分析

2.15 ECG专业心电分析功能，可完成心电数据统计及分析，包含QRS复合波的分类、心率失常的检测和分类、呼吸暂停和低通气发生时的心率失常事件统计、ST段和正常R-R间期趋势图、心率变异性分析等，可自定义设置心电事件分析包含：心动过速阈值、心动过缓阈值、宽复合波心电过速阈值、窄复合波心电过速阈值的参数，为临床全面准确分析心电事件提供重要依据

- 2.16 可自定义标记事件标签及颜色，便于临床观察及分析

2.17 PSG软件内置远程无线呼吸机压力滴定界面，可选配独有的全模式滴定呼吸机，在滴定过程中完成单、双水平模式随意切换，并同时控制11个以上的呼吸机参数（CPAP、IPAP、EPAP、I SENSE、E SENSE、Rise Time、RR、E\I、Ti min/Ti max、VT、leak），通过潮气量、吸气时间等高级设置，可轻松应对睡眠呼吸暂停及其他复杂重叠病人的压力滴定治疗。

- 2.18 可帮助临床进行多发小睡实验（MSLT），方便临床掌握病人夜间觉醒状态

2.19 采集时病人发生异常情况，如血氧过低、脉率异常等可声光报警，临床可及时获取病人在监测时的突发情况

2.20  配套软件基于  Windows 平台，具备 EDF、PDF、Word，可自由定义患者报告，包括语言（中英文等语言）、样式、不同事件分析、趋势图组合等， 方便临床进行睡眠事件分析，报告内容和软件分析功能或算法可根据临床需要自行定制。数据管理包含复制数据、移动数据、删除数据、剪辑数据、合并片段数据、刻录数据、导入EDF数据等功能。