设备名称：多导睡眠呼吸监测仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024037

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 硬件系统

- 1.1通道数：≥35通道

- 1.2共模抑制比 ≥80dB，输入阻抗≥10MΩ，采样频率≥1000HZ，实际存储率≥500HZ

- 1.3脑心电（EEG、EOG、ECG,共5导）、体位、呼吸机输出的CPAP压力(11导)、口鼻气流（热敏式和压力式可同时监测）、血氧饱和度、脉率、脉搏波、胸腹呼吸运动（2导）、鼾声（压力式、麦克式）、PTT等

- 1.4支持有线与无线（蓝牙、SD卡、WiFi）数据传输，无线WIFI组件为选配件。

- 1.5用于移动式监测，穿戴式监测方式

- 2. Polypro S1数据分析软件系统

- 2.1 图形化数据采集协议，方便用户更加形象与直观的观察与选择电极配置

- 2.2 可自由定义患者报告，包括语言、样式、不同事件分析、趋势图组合等， 方便临床进行睡眠事件分析

- 2.3 智能APP可实现实时数字阻抗监测，精确可靠，更直观反映用户电极连接状态

- 2.4 智能APP具有人性化通道状态提醒功能，帮助临床更为高效的进行导联安装及检查

- 2.5 用户可自定义选择智能APP需要显示波形信号，并可快速查看所有通道的实时波形，更加方便的获取病人的实时睡眠状况

- 2.6睡眠软件符合最新的AASM标准，可实现睡眠呼吸监测，常规多导睡眠监测、睡眠科研等多层次应用

- 2.7 分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告，方便临床进行报告分析及制定治疗方案

- 2.8 同时具备AHI和RDI（包括AHI、RERA和气流受限等不确定呼吸事件）指标

2.9 高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、鼻气流、体位、腿动等）可自定义信号采样率并同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析

2.10可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号

- 2.11 可通过设置信号开始帧与结束帧自定义自动分析的范围，满足临床不同需求

2.12软件可以色标标记睡眠各期纺锤波Spindles，K复合波，Delta波，REM

期的反相眼球运动等，医生可自由定义分析标准为医生进行睡眠分析提供帮助

2.13专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、微觉醒事件、周期性腿动、PTT、呼吸事件、心律失常、ST段、心率变异性、氧减事件、心血管事件、睡眠微结构、体位、鼾声事件等事件分析，可全面的掌握病人整晚夜间睡眠状况

2.14自定义腿动事件分析设置包括：灵敏度、单次腿动最短持续时间、单次腿动最长持续时间、PLMS最短时间间隔、PLMS最长时间间隔和PLMS所

- 含最少腿动次数，全面帮助临床进行腿动事件分析

2.15 ECG专业心电分析功能，可完成心电数据统计及分析，包含QRS复合波的分类、心率失常的检测和分类、呼吸暂停和低通气发生时的心率失常事件统计、ST段和正常R-R间期趋势图、心率变异性分析等，可自定义设置心电事件分析包含：心动过速阈值、心动过缓阈值、宽复合波心电过速阈值、窄复合波心电过速阈值的参数，为临床全面准确分析心电事件提供重要依据

- 2.16 可自定义标记事件标签及颜色，便于临床观察及分析

2.17 PSG软件内置远程无线呼吸机压力滴定界面，可选配独有的全模式滴定呼吸机，在滴定过程中完成单、双水平模式随意切换，并同时控制11个以上的呼吸机参数（CPAP、IPAP、EPAP、I SENSE、E SENSE、Rise Time、RR、E\I、Ti min/Ti max、VT、leak），通过潮气量、吸气时间等高级设置，可轻松应对睡眠呼吸暂停及其他复杂重叠病人的压力滴定治疗。

- 2.18 可帮助临床进行多发小睡实验（MSLT），方便临床掌握病人夜间觉醒状态

2.19 采集时病人发生异常情况，如血氧过低、脉率异常等可声光报警，临床可及时获取病人在监测时的突发情况

2.20  配套软件基于  Windows 平台，具备 EDF、PDF、Word，可自由定义患者报告，包括语言（中英文等语言）、样式、不同事件分析、趋势图组合等， 方便临床进行睡眠事件分析，报告内容和软件分析功能或算法可根据临床需要自行定制。数据管理包含复制数据、移动数据、删除数据、剪辑数据、合并片段数据、刻录数据、导入EDF数据等功能。

设备名称：冷冻探针

设备编号：NYZBB-SBK-2024103

数    量：1条

性 能 配 置 要 求

需与科室原有的爱尔博冷冻治疗仪ERBOKRYO CA兼容

设备名称：移动式C形臂X射线机项目评价技术服务

设备编号：NYZBB-SBK-2024106

数    量：1项

性 能 配 置 要 求

| 一、项目名称 | - 广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）移动式C形臂X射线机项目评价技术服务 |
| --- | --- |
| 二、项目基本情况 | 1、地址：桂林市象山区崇信路46号住院部7号楼4楼 2、1间移动式C形臂X射线机（ERCP）室 |
| 三、采购项目内容 | 1、核技术利用项目环境影响评价（报告表） 2、环境保护竣工验收调查报告 |
| 四、服务时间及资质要求 | 1、核技术利用项目环境影响评价报告表25—30个工作日完成，完成审批，取得环评批复。 2、环境保护竣工验收调查报告在取得《辐射安全许可证》后30个工作日完成报告编辑，组织专家进行现场验收，完成挂网公示。 3、具有符合本项目的检验检测机构资质认定证书。 4、必须在生态环境部环境影响评价信用平台注册并具有诚信档案。 5、环评项目总负责人需在生态环境部环境影响评价信用平台查询诚信档案。 |