设备名称：胎心监护仪（含2探头）

设备编号：NYZBB-SBK-2024109

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

一、中央监护系统

1、支持有线接入床边机和客户端；

2.支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分标准；

3.配置产时（NICHD）胎心监护三类图形评估标准和报告系统，系统支持自动分析并提供临床处置建议（提供证明文件）。

4全产程、实时、多床位显示和记录床边监护仪的数字和曲线，自动判断有效监护数据进行智能显示和报警，床边工作状态、信号质量、监护信息等，一目了然；

5.胎监/母胎监护/母亲监护三种监护版面，根据床边机监护数据，自适应界面更改，适合产前监护、产时监护、产后监护不同需要；

6.SOV（信号重合）报警功能，母亲和胎儿心率重合报警，双胎信号重合报警；

7.全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，贮存全产程所有数据，提供完整的分娩记录，并可选段分析、打印；

8.可回放CTG和母亲生命体征趋势，无创血压列表；

9.打印支持多种格式和纸型

10.支持接入医院信息管理系统（HIS），实现数据的统一管理和共享；

二、超声多普勒胎儿监护仪

1、监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

2、多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1mW/cm2，胎心率范围：

30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

3、探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩，需提供相应检测报告说明；4、胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

5、≥5.6英寸高清晰液晶彩屏，90°角度内任意翻转；

6、多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

7、一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

8、胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

三、主要配置至少包含

1.中央监护系统软件     1套

2.超声多普勒胎儿监护仪主机及附件   3套

3.电脑                 1套

4、黑白激光打印机     1台