设备名称：遥测心电监护仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024113

数    量：5台

性 能 配 置 要 求

- 监护参数：

3/5导心电（ECG）、呼吸(RESP) 、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)

- 显示功能:

- 屏幕尺寸：＞1.4英寸OLED显示屏

- 显示内容：床号、参数名称、参数测量值、参数测量波形（ECG波形或PLETH波形显示）、血氧灌注棒图、联网符号、无线信号强度指示、电池电量指示

- 支持心电导联脱落检测及显示，确保导联良好的连接状态

- 支持心电I、II、III、avR、avL、avF、V各导联波形显示

- 显示界面: ECG界面、ECG+RESP界面、ECG+SpO2界面、ECG+SpO2+Resp界面、SpO2+PR界面、演示界面，并支持一键实现各界面互相切换显示

- 数据存储、回顾：

单机支持不小于90分钟全部参数（ECG、RESP、SpO2、PR）趋势数据的存储和回顾

- 性能特点

- 重量＜140g，标配挂带包，便于病人随身携带

- 防水等级IPX7

- 具自动关屏功能，在无操作时进入低功耗模式

- 智能识别功能:智能识别心电导联线（3/5导，欧/美标），无需特别设置

- 除颤后心电恢复时间≤5秒

- 具一键实现呼叫护士功能，保证监护安全

- 具备低电量提示功能，具更换电池不掉电功能（支持拆卸电池后不小于15秒时间内不掉电）

- 多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书