|  | 设备名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目1： | 移动检查灯 | 拟购数量： | 1 |
| 项目2： | 专科诊查床（妇检床） | 拟购数量： | 1 |
| 项目3： | 超声多普勒胎心检测仪 | 拟购数量： | 2 |
| 项目4： | 臭氧机 | 拟购数量： | 1 |
| 项目5： | 车载吸痰器 | 拟购数量： | 1 |
| 项目6： | 洗胃机 | 拟购数量： | 1 |
| 项目7： | 输液椅 | 拟购数量： | 30 |
| 项目8： | 医用冷藏箱 | 拟购数量： | 2 |
| 项目9： | 光固化机 | 拟购数量： | 1 |
| 项目10： | 根管长度测量仪 | 拟购数量： | 1 |
| 项目11： | 根管预备机 | 拟购数量： | 1 |
| 项目12： | 无油空压机 | 拟购数量： | 1 |
| 项目13： | 牙科影像板扫描仪 | 拟购数量： | 1 |
| 项目14： | 多功能电离子手术治疗机 | 拟购数量： | 1 |
| 项目15： | 医用升温毯 | 拟购数量： | 1 |
| 项目16： | 气压止血器 | 拟购数量： | 1 |
| 项目17： | 药品阴凉柜 | 拟购数量： | 1 |
| 项目18： | 多功能气垫床 | 拟购数量： | 7 |
| 项目19： | 被服消毒机 | 拟购数量： | 1 |
| 项目20： | 肠内营养泵 | 拟购数量： | 7 |

项目1：	移动检查灯	拟购数量：	1

主要配置及参数需求

1.最大照度40000-180000lux

2.最高调节度1.3m-2m可调节

3.色温3700k-5700k可调节

4.使用寿命≥80000h

5.显色指数85-98可调节

6.光斑直径160MM-280MM可调节

7.术者头部升温＜1℃

8.不锈钢材质，鹅型软管，可任意角度弯折，满足检查照明需求

9.万向轮，移动灵活，耐磨静音

10.五爪底座，支撑稳定

项目2：	专科诊查床（妇检床）	拟购数量：	1

主要配置及参数需求

1.床面长约1800mm-1900mm、宽约600mm-700mm

2.床面高度600-850mm

3.起背角度≥90°

4.曲腿角度≤90

5.中座下设置污物盘，拿取方便

6.靠背及托腿架均有气杆可手动调节

7.多角度调节，便捷移动，有静音刹车轮

项目3：	超声多普勒胎心检测仪	拟购数量：	2

主要配置及参数需求

1.双频探头，大小孕周均可测

2.屏幕尺寸≥1.3英寸，数曲同显，同屏显示胎心率；

3.可连接蓝牙APP，可储存数据记录

4.超声输出功率小于20m/Wcm²

5.工作模式：脉冲波

项目4：	臭氧机	拟购数量：	1

主要配置及参数需求

臭氧浓度大于80mg/M3不超过1000mg/M3，

臭氧气流量：1.5-6L/min。

适用于阴道炎、宫颈炎治疗。

项目5：	车载吸痰器	拟购数量：	1

主要配置及参数需求

性能特点:

1、采用单向型无油自润滑负压泵作负压源，无油雾污染， 压力系统不会产生正压 ；

2、可根据痰及粘液的粘稠度无级调节负压值；

3、设有溢流保护装置可以防止吸入的液体进入中间管道；

4、配置的过滤器可以防止负压泵受到污染。

主要技术参数 :

附件 :一次性吸痰管 吸引软导管 过滤器

极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)

负压调节范围：0.02MPa (150mmHg)～极限负压值

抽气速率：≥20 L/min

贮液瓶：1000ml （PC塑料）

电源：～220V，50Hz

输入功率：110VA

项目6：	洗胃机	拟购数量：	1

主要配置及参数需求

1洗胃：进液和出液异步进行，先出液后进液；

2平衡：需要有液体平衡设置，满足先出液后自动洗胃；

3液量：进液量：150ml；

4清零：可对洗胃次数进行清零；

5复位：可恢复至初始状态；

6停止：按此键停机；

7清洗液的流量：机器洗胃接口处清洗液流量应≥2000mL/min；

8限定压力：机器的限定压力是机器设定的额定最大工作压力，其压力绝对值应在47kPa~67kPa范围中；

9 配备治疗车放置洗胃机

项目7：	输液椅	拟购数量：	30

主要配置及参数需求

座椅设计高度≥430mm，坐深≥410mm，扶手高≥290mm，背靠高≥350，连接处成向下微斜的角度，有利于输液时血液的流动，使人们的手臂不至于弯曲至90 度;靠背处略微向后≥40mm，输液椅与输液杆的连接处的木板高度≥ 260mm 可以用来放置物品，又可以用作儿童椅。输液杆的高度 ≥1700mm，在输液杆处设置可调节吊瓶高度，满足不同人群对于输液速度的需求。在输液杆≥ 970mm 高度的地方设置面板，半径≥240mm，可供人们放置手机、钥匙等拿在手里的小型物品。右手有支架高度≥ 400mm，解决人们如厕时需要用手举起吊瓶的困扰，又可以防止回血的困扰。

项目8：	医用冷藏箱      	拟购数量：	2

主要配置及参数需求

1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。

2、样式：立式，玻璃门。

3 完善的声光报警功能：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，具备远程报警功能。具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，物品存放更安全。

4 门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80% 湿度条件下无凝露，开门全角度自动关门功能。

5 门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

6 风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。

7 高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定, 温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化。

8 门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。

9柜子有万向脚轮+调整脚设计，移动固定方便。

10.整机免费保修至少3年，24小时内上门维修。

11.容积大于650L

项目9：	光固化机	拟购数量：	1

主要配置及参数需求

一、主要参数

1、波长：385nm — 515nm

2、时间设定4种模式：5s，10s，15s，20s

3、电池：≧3.6V 2000mAh ICR18650

4、外形尺寸：≧260mm * 31mm * 34mm

5、电源适配器输出：DC 5V/1A

6、导光棒：≧φ8mm

二、配置要求（至少包括以下配置）

1、主机：1台

2、导光棒：1根

3、遮光片：1片

4、充电座：1个

5、电源适配器：1个

项目10：	根管长度测量仪	拟购数量：	1

主要配置及参数需求

一、主要技术参数

1 电池：≧3.7V/750mAh

2 电源适配器：~100V-240V 0.4A Max 50Hz/60Hz

3 功耗：≤0.5W

4 显示：≧4.5寸LCD屏

5 声响提示：当根管锉接近根尖孔小于2mm时会有蜂鸣声提示，越近根尖孔，声音渐进越急促

6 可预设根尖止点位置

7 使用环境：

a）环境温度范围：+5℃ ～ +40℃

b）相对湿度范围：30% ～ 75%

c）大气压力：70kPa～106kPa

二、配置清单（至少包含以下配置）

1、主机：1台

2、锉夹：4个

3、唇挂钩：5个

4、探针：2根

项目11：	根管预备机	拟购数量：	1

主要配置及参数需求

一、主要参数

1、马达手柄锂电池：≧3.7V/2000mAh

2、电源适配器

输入：AC100V-240V 50Hz/60Hz 0.4A Max

输出：DC5V/1A

3、扭矩范围：0.4Ncm-5.0Ncm（4mNm-50mNm）

4、转速范围：100rpm-1200rpm

5、马达类型：无刷

6、弯机头：可360°旋转

7、模式：具备正转模式、反转模式、旋转角度可调往复模式、自适应模式

二、配置要求（至少包括以下配置）

1、马达手柄：1个

2、充电座：1个

3、弯手机：1个

4、注油器：1个

5、电源适配器：1个

项目12：	无油空压机	拟购数量：	1

主要配置及参数需求

一、主要技术参数

1、电源：220V50Hz

2、功率≧850W

3、流量：≧100L/min

4、噪音：≤62dB

5、启动压力：≦0.5mpa

6、最高压力：≧0.8mpa

7、储气罐容积：≧45L

8、马达线圈采用100%铜线制造

9、机电一体，自动控制，分段启动。

二、配置要求（至少包括以下配置）

1、马达  1个

2、储气罐     1个

3、电磁阀     1个

4、单向阀    1个

5、安全阀     1个

6、消音过滤器 1个

7、压力表     1个

项目13：	牙科影像板扫描仪	拟购数量：	1

主要配置及参数需求

一、主要参数

1.获取影像时的位深：≦16bits/pixel

2.分辨率：≧20LP/mm

3.影像采集区域的像素灰度值标准差 R 与规定采样点的灰度值均值 Vm 之比，应不大于 2%（R/Vm≤2%）

4.像素尺寸：≦25μm

5.支持 S0，S1，S2，S3 四个尺寸的影像板

6.图像扫描时间：＜15s

7.具备打印功能

8.具备≧7英寸真彩电容触控屏

9.可实现单机浏览影像片，具备基本影像处理功能

10.扫描完成后，影像数据自动被擦除

11.电脑软件端支持导出 JPG、BMP、PNG图片格式

12.扫描仪主机存储容量≧64GB，可存储≧3万张影像图片

13.具备IP板正反识别功能，精准扫描14.扫描仪主机的仓门和收纳仓可进行拆卸清洗，更加安全卫生

15.电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能

16.电脑端软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理

17.可直接连接鼠标和键盘实现功能拓展

18.可实现手机、平板、电脑多平台阅片

19.扫描仪主机与电脑间可通过无线WiFi进行数据传输

20.支持100台以上客户端分机同时使用

二、配置要求（至少包括以下配置）

1、主机：1台

2、电源适配器：1个

3、影像板：4张

4、影像板保护袋：4盒

5、影像板保护卡：4盒

6、影像板收纳盒：1个

7、U盘：1个

8、清洁布：2张

项目14：	多功能电离子手术治疗机	拟购数量：	1

主要配置及参数需求

1.电源电压：220V±10%，频率：≥50HZ。

2.功率：≥100W。

3.输出电压指示：5～15V。

4.主载频率：≥2MHz。

5.工作模式：具有长火、短火工作模式，触笔式操作，可连续工作，也可断续工作。

6.操作方式：长短火切换，可气化、切割、凝固。

7.单极治疗手柄：1支。

8.双极：≥4种凝固工具。

9.体积：≤14cm×32cm×32cm。

10.重量：≤3.5kg。

配置至少包括:

主机：1台，手柄：1个。

项目15：	医用升温毯	拟购数量：	1

主要配置及参数需求

1.液晶显示屏：显示热空气实时温度、显示当前设定的温度、显示当前是热风输出还是自然风输出、显示当前风量等级等工作状态信息

2.主机面板具有一键式温度设置自然风键、温度快捷键、温度调节及风量调节键

3. 温度范围33-43℃内温度可调

4.多种声、光、图文报警提示：温度失调高、温度失调低、高温危险报警、风机故障报警、加热器故障报警、 传感器故障报警

5 .高温危险报警：温度持续1分钟≥48℃，主机报警、自动停止工作。

6.有风量≥5档可选

7.具有空气过滤器，滤过颗粒直径≤0.2μm

产品至少包括以下配置：

主 机	1	台

风管固定夹	1	个

电源线	1	根

挂牌	1	份

维修卡	1	份

使用说明书	1	份

合格证	1	份

项目16：	气压止血器	拟购数量：	1

主要配置及参数需求

1.技术要求：

1.1压力范围：0KPa—100 kPa        1.2稳定精度：±3 kPa

1.3时间设定范围：5~120分钟       1.4初始充气时间：≤60秒

2. 保险功能

2.1工作时间到自动阶梯放气。

2.2防止患者心、脑突然缺血。

2.3压力超过80 kPa，显示屏闪烁报警。

2.4全数字、电脑控制，压力自动补偿。

2.5仪器拥有自动检测漏气功能。

2.6完全独立的两套系统。

2.7拥有检测元器件故障报警。

3. 电源：AC220V ,50Hz。在突然断电情况下能始终保持压力。

4. 报警：手术剩余时间10分、5分、1分时报警，提醒操作员。

5. 核心部件：采用进口核心零部件。

6. 充、放气功能：

6.1快速充气：防止动脉闭塞前，血液充盈动脉。

6.2放气：采用以3 kPa阶梯的慢放功能,瞬间放气。

7. 性能

7.1术中可随时增减设定值。

7.2可同时做两个不同部位手术、必要时可做局麻手术。

7.3止血袖带连接采用国际流行快速插拔式接口。

7.4立式支架：可调高度，占地小，移动方便，便于使用。

8. 计时器

8.1倒计时：手术剩余时间    8.2可随时增减设定时间      8.3手术累计时间。

9. 记忆功能：将上次手术使用参数自动记忆，以供下次参照，在该基础上设定，可节省设定时间。

10. 全铝外壳

11. 快速插拔式接口：全铜制表面镀铬

12.产品至少包括以下配置：

12.1 TPU止血 袖带要求：小号、中号、大号、特大号各2条

12.2主机：1台

12.3移动底座：1个

12.4可调节立柱：1个

12.5电源线：1根

项目17：	药品阴凉柜	拟购数量：	1

主要配置及参数需求

温度范围（℃)：冷藏(2~8)

湿度范围（RH)：35%~75%

额定电压	：220V/50HZ

输入总功率(W)	：330

容积(L)：800

制冷剂：R290

1、完全符合 GSP认证标准 有国家相关部门出具的第三方校准证书。

2、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。

3、专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在187V～230V范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证箱内温度无死角，箱内不会结霜，无需手工除霜，确保箱内温度湿度均匀稳定。

4、先进的微电脑控制器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%。

5、温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。

6、温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过箱体的USB接口导出保存。

7、具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。

8、除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管，永远不会生锈。

9、双层中空钢化玻璃门,双层镀膜 LOW-E ，外层玻璃使用特殊 Low-e 材质，保温性能好，配有安全门锁。

10、内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染）。

11、箱体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

12、蒸发器配置加热丝。

13、公司资质有医疗器械生产许可证、质量管理体系ISO9001认证证书、医疗器械质量管理体系13485认证证书等。

项目18：	多功能气垫床	拟购数量：	7

主要配置及参数需求

1、防褥疮床垫系列 (包括: 充气泵+床垫)

2、喷气式床垫

3、出气量 24.5L/min

4、电源电压:AC220V 50HZ

5、最大出气压力 212Pa

6、运行模式:连续运行。

7、气垫床气垫的充气时间≤30min；

8、气垫床气泵的工作噪声≤50dB(A)；

项目19：	被服消毒机	拟购数量：	1

主要配置及参数需求

1、主机壳体要求选用金属材质制成,坚固耐用防碰撞,整机都采用全金属材质,阻燃性强,没有燃烧隐患的机型。

2、360度全方位把手,可推可拉,更方便移动。

3、触摸液晶显示,非按键式触摸屏,在屏幕上直接操作设置,人机交互更方便,操作更简单。

4、消毒功能:能杀灭各种细菌、病毒及繁殖体,对床垫、被褥、床单、枕芯等床单位病菌具有一次性彻底杀灭的功能。

5、消毒模式:分为床袋模式、床罩模式和自定义模式,自定义模式可根据用户需要,自主设定消毒时间。可一键全自动完成抽气、充臭氧、消毒、解析四个流程,轻松完成整个消毒过程。

6、可根据需要自由选择手动抽气、手动消毒。

7、具有自动记忆工作模式功能,断电保护,只需设置一次,以后都无需设置。

8、内设臭氧解析功能,将消毒完成后床袋内剩余臭氧抽出还原成空气排出。

9、单气路或双气路输出,可对一个床单位消毒或同时对相邻两个床单位消毒,单、双床可自主选择。

10臭氧浓度1-10档可调节。

11、耐用型床罩、床袋采用PVC涂层面料,耐腐蚀,采用热熔焊接接口和密闭拉链使臭氧气味不泄漏

项目20：	肠内营养泵	拟购数量：	7

主要配置及参数需求

1、输液模式：连续模式、间歇模式

2、输液速度：ml/h模式：(1～1800)ml/h，时间范围1min-24h、次数范围1-100次

3、报警方式：人性化的语音报警、声光报警、文字提示

4、可加热：加热温度30-40℃