设备名称：脐血流监测仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024108

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

一、系统功能

脐带血流诊断模块

1.脐血流检查，显示并记录脐血流波形，打印脐血流检查报告，自动计算血流动力学参数：FVR、S/D、PI、RI等；

2.血流监测：双向血流识别，高清晰血流声音监听；

3.同屏显示胎心率、胎心率短趋势图功能；

4.实时计算和显示脐血流频谱，自动计算瞬时参数，自动计算包络和任意截取一段典型图谱进行分析，v支持双向频谱/方向反转；

5.血流速度测量范围-56.25cm/s～+56.25cm/s；

6.超声波束声强Iob < 30mW/cm2，超声发射频率4MHz连续波；

7.辅助诊断：参数超限含义提示，机内配备主要参数正常参考值；

8.频谱色彩可调，显示色彩优化技术；

9.彩色打印，4种参数的正常值参考图，支持A4和B5纸型；

10.高性能的信号处理技术：抛物线预测包络算法PPE™，频谱背景噪声抑制技术SPNR™；

11.病人资料检索及统计分析；

12.海量存储及档案管理，智能报告与报告浏览；

13.全中文界面，WINDOWS平台，人机交互友好，易学易用；

14.在线帮助系统。

二、 探头：

1、  标称频率：4.0MHz

2、 工作频率：（4.0±10%）MHz

3、 峰值负声压：P_<1MPa

4、输出波束声强：Iob<10Mw/cm2

5、防水等级：IPX4

三、主要配置至少包括

1、脐血流模块主机1台

2、 血流探头      个

3、台车           1台

4、电脑打印机   1套

设备名称：耳鼻喉检查治疗台

设备编号：NYZBB-SBK-20240110

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1、治疗台面：采用高级汉白玉玻璃材质，不渗透， 防划痕，外形美观大方，表面易于消毒，清理。

机箱：整体模具化制作，高级工程塑料（ABS）材料，外形美观、永不生锈。

整机长度：≥1800mm

- 药物喷枪：2直1弯，可拆卸，其流量为3～9ml/min，喷雾锥度不小于20度，喷雾均匀不滴漏，防堵设计，更好解决了喷枪堵塞现象。

- 吸引枪：1支，其吸力为0～900mmHg可调，外挂式吸引，防回流装置，安全环保，易清洁，有吸力调节指孔，配2支3mm、2支2.5mm、1支2mm金属吸引管；负压10秒延时功能（更能把附着在吸引管管路里的残留物吸引到污物瓶内，有效避免管路堵塞）。

- 吹枪：1支，正压在0~284kpa之间可调。

- 喉镜预热装置：1套，人工启动动开关，450W低耗能，加热0-180秒可调，到时自动关闭；（大范围时间调节更利于特殊检查使用）全电脑控制，12V弱电，有电安全保护；烘烤间接喉镜、鼻咽镜，使镜面温度适应人体温度.

- 6、LED照明灯装置：1套，可调高度、可调任何角度，其光源可由额带反射镜折射入耳、鼻、咽喉等部位，作检查用。色温6300K，光照度≥12000LX，12V10W,聚光，无热辐射，使用寿命达10万小时、十级调光。

- 7、内置式冷光源：1套，LED光源，（12V10W,聚光，无热辐射，可十级调光，不同亮度调节更能配合各种窥镜检查使用）

- 8、智能控制系统：该系统具有智能断电保护功能即无任何操作的情况下，1小时后进入节电模式，按任意键恢复。4小时30分钟后自动关机。治疗台可与电动椅连接控制其升降和靠背的仰卧。轻触式按键，反应灵敏。

- 9、独立式：正压力泵：75W，最高压力为3Kg/cm²以上；负压力泵：350W，最高吸引力为900mmHg；喷雾、吸引可同时使用，大小可调。

- 10、阅片灯：LED光源，无发光死点，无须更换灯管；

- 11、污物桶、器械回收盘：不锈钢304材质，内置式设计，美观大方。

- 12、医用小药瓶：容量为30CC.。

- 13、器械盘、棉球杯（φ90）：采用不锈钢304材质。

- 14、医生座椅：可上、下升降，360度旋转；

- 15、电源电压：220V，50-60Hz，整机功率：0.8KW；

- 16、电动治疗椅：可承受压力≥250Kg、座椅升降行程500毫米~650毫米、靠背角度为95度、枕头升缩行程≥100毫米（可折叠、拆卸）、重量≥50公斤

配置清单至少包括：

| 配置名称 | 数量 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、工作台面 | 1 | 11、片灯 | 1 |
| 2、机箱 | 1 | 12、器械盘 | 2 |
| 3、LED照明灯 | 1 | 13、棉球杯 | 2 |
| 4、喷雾枪 | 3 | 14、滴药瓶 | 4 |
| 5、吸枪 | 1 | 15、内置式污物桶 | 1 |
| 6、吹枪 | 1 | 16、置式器械回收盘 | 1 |
| 7、喉镜预热器 | 1 | 17、医生座椅 | 1 |
| 8、内置LED冷光源 | 1 | 18、真空泵 | 1 |
| 9、排污装置系统（带报警功能） | 1 | 19、压缩机 | 1 |
| 10、电动治疗椅 | 1 |  |  |

设备名称：遥测心电监护仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024113

数    量：5台

性 能 配 置 要 求

- 监护参数：

3/5导心电（ECG）、呼吸(RESP) 、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)

- 显示功能:

- 屏幕尺寸：＞1.4英寸OLED显示屏

- 显示内容：床号、参数名称、参数测量值、参数测量波形（ECG波形或PLETH波形显示）、血氧灌注棒图、联网符号、无线信号强度指示、电池电量指示

- 支持心电导联脱落检测及显示，确保导联良好的连接状态

- 支持心电I、II、III、avR、avL、avF、V各导联波形显示

- 显示界面: ECG界面、ECG+RESP界面、ECG+SpO2界面、ECG+SpO2+Resp界面、SpO2+PR界面、演示界面，并支持一键实现各界面互相切换显示

- 数据存储、回顾：

单机支持不小于90分钟全部参数（ECG、RESP、SpO2、PR）趋势数据的存储和回顾

- 性能特点

- 重量＜140g，标配挂带包，便于病人随身携带

- 防水等级IPX7

- 具自动关屏功能，在无操作时进入低功耗模式

- 智能识别功能:智能识别心电导联线（3/5导，欧/美标），无需特别设置

- 除颤后心电恢复时间≤5秒

- 具一键实现呼叫护士功能，保证监护安全

- 具备低电量提示功能，具更换电池不掉电功能（支持拆卸电池后不小于15秒时间内不掉电）

- 多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书