设备名称：胎心监护仪（含2探头）

设备编号：NYZBB-SBK-2024109

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

一、中央监护系统

1、支持有线接入床边机和客户端；

2.支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分标准；

3.配置产时（NICHD）胎心监护三类图形评估标准和报告系统，系统支持自动分析并提供临床处置建议（提供证明文件）。

4全产程、实时、多床位显示和记录床边监护仪的数字和曲线，自动判断有效监护数据进行智能显示和报警，床边工作状态、信号质量、监护信息等，一目了然；

5.胎监/母胎监护/母亲监护三种监护版面，根据床边机监护数据，自适应界面更改，适合产前监护、产时监护、产后监护不同需要；

6.SOV（信号重合）报警功能，母亲和胎儿心率重合报警，双胎信号重合报警；

7.全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，贮存全产程所有数据，提供完整的分娩记录，并可选段分析、打印；

8.可回放CTG和母亲生命体征趋势，无创血压列表；

9.打印支持多种格式和纸型

10.支持接入医院信息管理系统（HIS），实现数据的统一管理和共享；

二、超声多普勒胎儿监护仪

1、监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

2、多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

3、探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩，需提供相应检测报告说明；4、胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

5、≥5.6英寸高清晰液晶彩屏，90°角度内任意翻转；/6、多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

7、一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

8、胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

三、主要配置至少包含

1.中央监护系统软件     1套

2.超声多普勒胎儿监护仪主机及附件   2套

3.电脑                 1套

4、黑白激光打印机     1台

设备名称：牙科综合治疗机

设备编号：NYZBB-SBK-20240111

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

技术参数

1.工作条件：环境温度5℃-40℃；相对湿度≤80%；供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量≥55L/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min。

2.牙椅注册使用期限＞12年。

3.口腔灯与治疗机同品牌， LED感应冷光节能灯，投射灯珠≥6颗，灯头拥有灯光控制开关≥2个，照度可无极调节，最高照度≥40000Lux，无接触式控制；口腔灯色温可进行白光/黄光/混光三种模式切换，混光模式下色温可无极调节，医生可自定义适合治疗的灯光色温；色温最大值≥5200k，最小值≤3150k。

4.牙科椅

4.1牙椅整体采用金属材质一体铸造成型，滑槽式传动结构，三点受力，坚固稳定，运行平顺；座椅承重范围＞160KG；座椅升降范围：最高≥780mm，最低≤415mm；

4.2 坐垫和靠背背板为ABS工程塑料的材质，防潮防霉；靠背免工具挂扣式安装方式，方便拆卸清洁；

4.3人造合成高级皮革，触感柔滑，表面拥有防霉抗菌涂层，具备防霉抗菌效果，参照ISO 22196:2011测定塑料和其他无孔表面的抗菌活性的标准，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥1、大肠杆菌的抗菌活性值≥2。参照ASTM G21-15符合测定合成高分子材料对真菌的抗性的标准，抗真菌等级（防霉等级）为0；

4.4配置座椅左右高分子塑胶扶手，右扶手可上下翻转135°，方便病患上下牙科椅；

4.5 头枕长度可在0-150mm间调节；头枕角度采用非旋钮按压式调节，可单手调节，医生调节方便；

4.6防误触急停开关，平头内槽式设计，具有急停保护装置；

4.7牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机或液压驱动系统，具有升降瞬间延时功能，使病人感觉不到椅子的瞬间冲力，无顿挫感；

4.8牙科椅具备紧急修复功能、供水冲痰联动功能、灯椅联动功能、智能复位功能、紧急制动安全装置等功能；

4.9牙椅下行壳配置安全开关，牙椅下行遇到障碍物自动停止运动，避免事故发生。

5.消毒系统

5.1数字化自动水路消毒： 一键实现管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程，无需手动逐步操作；具有断电续消功能、紧急退出、水源检测功能、防器械遗漏和防误操作智能管控功能(需提供可证明上述功能参数的厂商的产品官方宣传资料，包括但不限于图纸或图片说明)；

5.2参照《生活饮用水标准检验方法微生物指标》，消毒后手机管、三用枪管出水检测菌落数量≤1000FU/mL，达到《生活饮用水卫生标准》；

5.3手机管冲洗功能，方便每次治疗前后进行单独手机管道冲洗。

6.医生治疗台单元

6.1配置具有铸铝底盘的下挂式器械台，双层式结构；可独立旋转金属器械托盘面积＞400mm*330mm；

6.2水、气调节旋钮可拆卸进行高温高压消毒；水、气调节旋钮位于工具盘侧方，方便医生在可视范围内轻松调节；

6.3主控内置≥3.2寸全彩液晶屏幕，具备≥20功能按键控制面板；可实时显示各器械位使用状态、牙椅消毒进度、牙椅故障情况、用户习惯记忆参数等；具有开机自检功能，显示屏可准确显示牙椅故障代码和故障描述，并具备≥12个记忆椅位；

6.4内置洁牙模块：牙椅主控屏幕须能显示洁牙机GPE三种模式（龈上、龈下、根管）和十挡震动频率，通过主控面板进行调节，并自动记忆使用参数到医生程序，随时调用；

6.5内置电动马达模块：牙椅主控屏幕须能显示电动马达正反转、精准转速，通过主控面板进行调节，并自动记忆使用参数到医生程序，随时调用；

6.6拨杆式一键水电气开关，一键控制整机水、电、气的通断；

6.7手机防回吸系统，可以防止手机回吸引起的管道内部感染。

7.侧箱单元

7.1箱体可向外旋转45度；

7.2侧箱内部为整体铸造铝合金箱架，重量轻，耐腐蚀，铸铝材质分析参照测试方法GB/T 7999-2015，测试结果符合JIS H5302-2006中ADC12牌号要求；

7.3侧箱外壳耐酒精消毒，耐UV老化，参照ISO 4892-3:2016, Cycle 1耐UV老化测试的标准，灰卡等级≥3；

7.4侧箱双边侧门可完全打开，方便设备进行检修，侧箱门固定采用磁铁吸附，无需工具就可以快速拆卸和安装；

7.5可旋转≥325°的可拆卸陶瓷痰盂缸，痰盂下水口使用防臭隔污设计；痰盂配有消毒挂架，并具有2个三用枪插孔和4个手机管插孔；

7.6强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥600㎜²，过滤体积≥20㎜³，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器；强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料，耐酸碱腐蚀；

7.7配置容量＞1L的消毒液专用水瓶，内置于侧箱内，添加时开盖即可，无需拆装水瓶；配置纯净水系统，纯净水瓶容量＞1.2L；

7.8有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间；

7.9排污管道均采用内走式连接于牙椅主体，不裸漏于表面，可防止管道与地面摩擦污染和清洁不便的问题,并且提升了牙椅整体视觉美观；

7.10采用优质水气管，耐高压，耐水解，耐酸碱腐蚀。

8.助手位单元

8.1 配置≥10功能按键的助手控制面板，可水平旋转＞300度；助手器械挂架可进行水平＞200度旋转，挂架可各自进行垂直＞270度的旋转；

8.2 ≥3个关节助手杆，从箱体上方伸出，三个关节都可进行大范围灵活转动，便于助手进行四手操作；

8.3强弱吸手柄各1支，手柄采用高分子材料制成，耐高温，耐酸碱腐蚀；

8.4热水三用枪1支。

9.地箱

9.1内置封闭电源：防潮、防尘、防电磁干扰；裸露的电线都符合人体安全电压；

9.2.防污染的下水排污连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染；

9.3外置气排水装置，可通过地箱开关一键排空空气过滤器内的积水。

10.配置多功能脚踏开关，水气由独立踏板控制，可进行椅位调节，集成供水冲痰、吹屑气和口腔灯控制功能。

11.配置医生椅至少有八个方位可调节；脚轮架采用精密铝合金铸造件，脚轮采用静音轮。

三、配置清单（至少包括以下配置）

1.双模式感应LED冷光灯 1套

2.一体铸造金属椅架 1套

3.铸铝下挂式医生工作台 1套

4.智能控制系统 1套

5.20个轻触式按键控制面板 1套

5.3.2寸液晶显示屏 1套

6.高低速手机管线 1套

7.洁牙机手机管线 1套

8.全自动智能消毒系统 1套

9.可旋转度侧箱 1套

10.内置热水系统 1套

11.三用枪 2套

12.纯净水系统 1套

13.消毒水系统 1套

14.可拆卸陶瓷痰盂缸 1套

15.消毒器械挂架 1套

16.自动定量给水系统 1套

17.助手控制面板 1套

18.强弱吸系统 1 套

19.地箱 1 套

20.多功能脚踏 1套

21.医师椅1套

设备名称：动态心电血压记录仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024112

数    量：6台

性 能 配 置 要 求

1、一台记录仪可同时记录动态心电数据及动态血压数据；

2、记录时间：24-48小时；

3、心电采样率最高10000点/秒；

4、全信息血压数据，包含血压数据值、血压袖带脉动波形；

5、通过电池供电，兼容性强

6、配备至少2 G 容量SD 数据卡