|  | 设备名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目21： | 不锈钢双臂手术托盘架 | 拟购数量： | 14 |
| 项目22： | 红外/红光治疗仪 | 拟购数量： | 1 |
| 项目23： | 器械套车 | 拟购数量： | 7 |
| 项目24： | 双能量骨密度测定仪探测器 | 拟购数量： | 1 |
| 项目25： | 微波理疗仪 | 拟购数量： | 2 |
| 项目26： | 微量泵（双通道） | 拟购数量： | 3 |
| 项目27： | 医用冰箱 | 拟购数量： | 1 |
| 项目28： | 医用全自动血压计 | 拟购数量： | 1 |
| 项目29： | 医学影像科DR2室机房做预评和控评 | 拟购数量： | 1 |

项目21：  不锈钢双臂手术托盘架	  拟购数量：	14

主要配置及参数需求

1.不锈钢 304材质

2.轮子要求静音轮

3.尺寸不得少于 650mm*450mm*950mm，

4.高度可以自由调节

项目22：	红外/红光治疗仪   	拟购数量：	1

主要配置及参数需求

- 1.治疗仪配备主机一台，治疗片8个，可同时用于8个部位的治疗。

- 2.每个治疗片可组合红外、红光共光源。

3.LED光源波长:误差不超过±10%;

4.有多个治疗脉冲频率可供选择。

5.治疗片输出功率密度范围可调节。

6.具有定时功能。

7.有多个可选工作模式。

项目23：	器械套车	    拟购数量：	7

主要配置及参数需求

1.不锈钢 304 材质、

2.轮子要求静音轮

3.尺寸不小于 630*450*820mm +780*520*860mm+930*590*900mm

项目24：	双能量骨密度测定仪探测器  	拟购数量：	1

主要配置及参数需求

1.要求适配科室原设备型号:生产厂家:MEDILINKSARL   型号:MEDIX90

项目25：	微波理疗仪	   拟购数量：	2

主要配置及参数需求

1.显示方式:数码显示；

2.工作频率:2450MHz±10MHz

3.无用辐射:≤10mw/cm2

4.输出功率:理疗:0-60W，治疗:0-99w

5.适用于妇科盆腔炎治疗，人流、取环、诊刮术后恢复治疗

项目26：	微量泵（双通道）	  拟购数量：	3

主要配置及参数需求

1.注射模式：恒速模式、时间模式、可计算总量

2.注射速度：ml/h模式：(0.01～900)ml/h，流速增量0.01ml/h

3.报警方式：人性化的语音报警、声光报警、文字提示

4、注射器规格：10ml,20ml,30ml,50ml

项目27：	医用冰箱   	拟购数量：	1

主要配置及参数需求

1、产品规格：有效容积≥650L，单门，立式，四个发泡内门。

2、电源接入：满足适用于220V±10%电压，50Hz±1频率，三孔16A插座。

3、箱体外形：箱体最窄尺寸小于110cm，方便进门。

4、箱体用材：箱体、门体采用结构钢板环氧聚酯粉末喷涂，耐腐蚀，易清洁；内胆采用镀锌钢板喷涂，耐磨抗腐蚀，导热快；3块可调节高度的不锈钢搁板；清洗方便。

5、运行温度：箱内温度在-40～-86℃范围内任意设定，显示精度0.1℃。

6、控温模块：微电脑温度控制系统，内置Pt100铂热电阻箱内温度、环境温度、冷凝器散热等温度传感器，确保箱内温度保持在设定温度（出厂默认设定值-80℃）范围内。

7、★制冷系统：采用SECOP全封闭压缩机，冷凝器散热采用EBM风机，散热风机可根据环境温度智能开停。采用完全环保制冷工质,可燃制冷剂用量符合国家安全标准，铭牌标志符合低温保存箱GB/T20154-2014要求，具有制冷剂名称及装入量。

8、★压缩机组：采用双压缩机配置，当单个压缩机出现故障，另外一个压缩机仍然可以维持箱内温度在-70℃以下运行，确保样本储存安全。

9、制冷管路：制冷管路结构整齐，能大大减少噪音，运行安静。

10、温度均匀性：环境温度32℃条件下，特性点温度为-81℃情况下，温度均匀性≤2℃。

11、降温速度：空载降温时间≤300min。

12、空载回温：环境温度25℃，从特性点-81℃回温至-40℃＞400分钟，回温至-10℃＞980分钟。

13、★功能界面：微电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,功能面板位于1.5~1.7m齐眼线高度，方便操作及观察；可同时显示工作电压、环境温度、箱内温度、电源状态、报警指示；具备时间设定、4位密码设置、静音、打印（选配）、高温上限、低温下限、电池测试、报警查阅、温度设置等功能模块，便于设备管理。

14、报警模块：配置高温、低温、电池电量低、断电、电源异常、开门、冷凝器散热、传感器故障、系统故障、环境温度高等报警功能，声音蜂鸣、灯光闪烁2种报警模式，物品存储更安全。

15、箱体保温：采用硬质聚氨酯发泡保温层及VIP保温板（厚度≥20mm），保温层厚度≥130mm,整机5道门封设计，4个发泡压紧内门，绝热保温效果好。

16、样本存储：2英寸标准冻存盒可存储≥500个，2ml标准冻存管≥50000支。

17、后备电池：配置6V10AH大容量充电电池，设备断电后功能界面持续显示、报警提示不少于48小时。

18、助力把手：符合人体工程学的单手操作门把手，一体式手把门锁设计，可同时使用暗锁及双挂锁，实现双人管理，保障样本安全。

19、防尘网罩：无需工具即可拆卸的防尘网罩，便于冲洗安装,保护冷凝器免沾灰尘；超大冷凝器，确保最佳降温效果， 提高制冷性能。

20、门铰链：工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性。

21、移动方式：四个万向重型橡胶脚轮，配置固定螺栓，方便移动安放。

22、温度检测：箱体测试孔（3个）孔径＞25mm,方便置放多个传感器测试箱内温度。

23、部件选配：可选配电压补偿功能，在176v～262v范围内可正常运行。可选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温；可选配≥6英寸图表温度记录仪，连续记录七天温度；可选配远程接口、热敏打印机。

24、★配备冰箱温控报警系统，并提供 5 年信息服务费用。

25、生产商资质：

医疗器械生产企业许可证

项目28：	医用全自动血压计      	拟购数量：	1

主要配置及参数需求

主要参数

1.适用范围：用于测量成人血压及脉搏数。

2.测量方式：示波法。

3.显示屏幕：LED(显示收缩压、舒张压、脉搏数、时间、错误等)。

4.适应臂周范围：17~42cm 以上

5.测量范围：压力：0-300mmHg脉搏：40~180次/分。

6.手臂深入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导。

7.压力显示精确度:±3mmHg 以内 脉搏:±2%以内。

8.超压保护:压力超过 300mmHg 时,急速排气保护；急速排气时间不大于 10 秒。

9.打印结果: 测量结果可以二维码形式打印出来或图表打印(可选)。

至少包括以下配置:

1.备用袖套2个

2.电源线1条

3.外接电源适配器 1个

4.热敏打印纸10卷

项目29：	医学影像科DR2室机房做预评和控评	拟购数量：	1

主要配置及参数需求

1.以上服务需要具有相应资质的公司实施并出具报告。