设备名称：除颤监护仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024116

数    量：3台

性 能 配 置 要 求

1、适用范围及必备功能要求：

1.1、适用于小儿和成人患者进行手动除颤、半自动体外除颤、同步心脏复律。

1.2、可以对患者进行心电监护，呼吸频率监测。

1.3、具有胸外按压反馈功能，并提供按压频率和按压深度指示。

2、除颤功能：

2.1、中文语音提示、中文字符显示、中文仪器操作面板以及中文输入等方式，方便医护人员使用。

2.2、机器可预设开机除颤档为手动或自动模式，自动体外除颤模式可随时切换为手动除颤。

2.3、体外除颤把手功能键：能量调节、充电、放电及打印控制按钮，方便单人急救操作。

2.4、采用低能量双相波除颤技术，能有效终止成人室颤的首次除颤能量值：≤120焦耳。

2.5、设备面板标识最高能量：≤300焦耳。

2.6、最高能量充电时间: ≤7秒

2.7、病人阻抗不影响放电时间，放电时间恒定，避免高阻抗患者放电时间过长而诱发的再次室颤的发生

2.8除颤后心电监护设备电极极化的恢复时间≤2.4s

2.9 除颤放电时屏幕能直观显示选择能量和实际除颤能量两个参数

2.10、能测定病人阻抗，自动补充病人阻抗对除颤电流的影响，病人阻抗测量最大值：≥300欧姆。

3、内置心肺复苏质量监护及反馈功能，具有按压频率节拍器功能，按压频率提示可预设定

4、心电监护：

4.1、心电导联选择：除颤电极导联及标准3导联心电监护

4.2、心电幅度：多档位(≥5档)及自动

4.3、心率测量范围：20到300次/分

5、显示及打印功能：

5.1、彩色LCD显示屏，≥ 7英寸，具备高对比度模式

5.2、显示波形：≥4道波形图

5.3、内置打印机，可打印波形及心肺复苏参数，包括除颤打印参数：时间、日期、心率、选择能量、实际除颤能量、人体阻抗、心电幅度、导联等。

6、电源及电池：

6.1、电池：可充电式锂电池，

6.2、工作时间：心电监护时间≥4小时或最高除颤能量充放电≥100次或至少3.5 小时起搏，同时 ECG监护

7、数据保存、趋势和事件记录：

7.1、所有数据均被储存并可在趋势界面浏览，趋势浏览间隔时间≥5种选择

7.2、按时间顺序存储和打印摘要信息，可以存储超过1000个除颤或记录触发事件

7.3、具有快照功能，记录事件发生前6秒，事件后12秒的生理参数波形和患者数据

7.4、可通过 USB导出病人急救数据，便于集中管理