|  | 设备名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目32： | 高压氧科供氧管道改造项目 | 拟购数量： | 1 |
| 项目33： | 抢救车 | 拟购数量： | 4 |
| 项目34： | 平车 | 拟购数量： | 8 |
| 项目35： | 全胸振荡排痰机 | 拟购数量： | 1 |
| 项目36： | 气压治疗仪 | 拟购数量： | 1 |

项目32：  高压氧科供氧管道改造项目	  拟购数量：	1

主要配置及参数需求

1.不锈钢钢管210米：304不锈钢管，管直径38mm*管壁厚2.5mm；

2.不锈钢阀门6个：阀门直径38mm

3.流量计1个： （1）压力范围：15-700kPa；(2)工作压力：0-700kP；（3）最大流量600-800L/min

，始动流量：0.8L/min;(4)LED数字显示，可显示瞬时流量、总量和压力，应符合医院单个使用单元用氧计量及核算，分体式可通过特殊的连接电缆安装于远离气体管道的地方。

4.此次报价为包干价，包含人工费、安装调试费、利润、税费及其他未列出的配件等所有费用；如需查看现场，请联系秦工 13707733448

项目33：	抢救车   	拟购数量：	4

主要参数及需求：

1、护理配套使用，用于存放急救物品等。

2、管理体系：

2.1、符合ISO13485医疗器械质量体系认证。

2.2、符合ISO9001质量管理体系认证。

3、规格：≥长690×宽480×高870mm。

4、柜体为优质冷轧碳素钢板制作。

5、上部台面为平开式，具备阻尼和吸合功能，可轻松回收，避免急救车移动时台面滑出，亦可拉出作为写字板使用。

6、台面下柜采用钢制隔板分隔，方便归纳物品。

7、中部两个抽屉，下部为柜，柜内带隔板，抽屉、门均采用大弧形铝合金型材拉手，美观、大方。

8、第一层抽屉带ABS塑料内分隔药盘，可放针剂、药品等，药盘亦可取出单独使用，方便小量物品运送。

9、第二层抽屉为钢制大分隔，可放大件物品，物资分类存放，取拿方便，符合急救车临床要求。

10、抽屉滑轨五金件采用知名品牌，具备阻尼和吸合功能，拉出方便，可轻松回收，推进无噪音。

11、采用Ф100mm双面静音万向轮，每个脚轮由双轮组成，可防杂物缠绕，车体转动灵活无噪音。

13、配件：CPR复苏板、输液架、垃圾桶、锐器盒、抽屉内分隔、PU扶手、一次性锁具。

项目34：	平车	    拟购数量：	8

主要参数及配置要求

1、材质：优质304不锈钢（提供证明文件）；

2、规格尺寸：≥1900*630*800mm；

3、车架：≥Φ25*1.7厚不锈钢圆管；

4、护栏：采用≥Φ22*1.5厚不锈钢圆管折弯成型。护栏升降锁定开关由不锈钢导轨及不锈钢咬口组成，滑块内嵌弹簧及圆柱销，导轨上开有圆柱销卡槽；

5、二大二小轮：≥5寸包壳聚氨酯静音万向脚轮；两大≥18寸免充气橡胶大轮；

6、配有杂物网篮、不锈钢输液架；

7、担架面采用优质PU皮，下衬网状不锈钢钢丝，担架面同车体可分离；

8、表面处理：焊缝应均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷，各焊接部位打磨平整，抛光均匀，外观美观平整光滑、端正，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷。

项目35：	全胸振荡排痰机 	拟购数量：	1

主要配置及参数需求

1、一体机型，各种角度可灵活转动；

2、所有调节均可通过一个键的旋转按压实现；

3、成人专用机型；

4、配备手动触发器；

5、有多种充气背心的尺寸可供选择；

6、压力范围可分档调节；

7、振动频率可分档调节；

8、有多种工作模式可供选择；

12、有时间设定功能。

项目36：	气压治疗仪	   拟购数量：	1

主要参数及配置要求

1、操作方式：数码显示，按键控制，使用简便。

2、主机重量：净重≤4Kg，方便医护人员随时取用。

3、核心配件：高精度压力传感器控压、实现腔体精准稳压。

4、气囊腔数：单侧4腔气囊，双侧8腔气囊，标准配备双下肢气囊（4腔），可同时对两个腔气囊进行充气治疗，可选择治疗一个肢体或两个肢体，气囊具备一类备案。

5、压力范围：0kPa~27kPa(0mmHg~203mmHg)，步进1kPa，实现精准调压。

6、压力调节：采用数据采集技术，快速识别压力值，利用旋钮电位器进行快速压力调节，操作简便。

7、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。

8、治疗时间：1min~99min自由设置，开机默认20min。

9、提示与警示：具备过压保护提示功能。

10、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。

11、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止，紧急开关无需另外安装电池即可使用。

12、静音治疗：设备使用噪声不超过60dB( A )。

13、压强监测：内置压强检测模块，实时监测工作状态下压强。

青区

14、自动报警：设备故障时，会有报警提示功能。