设备名称：经食道矩阵超声探头

设备编号：NYZBB-SBK-2024114

数    量：1条

性 能 配 置 要 求

一、 用途：用于经食道超声心动图检查。

二、性能要求：

1、 必须适用于飞利浦EPIQ型彩超。

2、 探头类型：经食道矩阵超声探头。

3、 工作频率：2～8MHZ。

4、 标称中心频率：4.1MHZ

5、 最大探测深度：≥80mm。

6、 横向分辨率：≤2mm（深度≤40）。

7、 轴向分辨率：≤1mm（深度≤40）。

8、 几何精度：横向≤11%，纵向≤10%。

9、 盲区：≤5mm。

10、 切片厚度：＜6mm。

三、 配置要求

1、 探头 1把

四、服务要求

1、 提供叁年原厂售后维修服务。探头必须更换全新未拆封探头，探头均可根据唯一序列号追踪所属，提供飞利浦原厂800热线信息查询途径。

2、 探头必须提供相应的合法医疗器械进出口报关证明等。