设备名称：大通量全自动免疫组化染色机

设备编号：NYZBB-SBK-2024121

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1、全自动完成自烤片、脱腊、修复、阻断、一抗、二抗到复染全过程。

2、可满足石蜡切片、冰冻切片、穿刺标本、细胞标本检测，可兼容各品牌一抗试剂。

3、单台设备单轮检测量≥90片。

4、试剂位≥60个，试剂区具备控温冷藏功能。

5、具备分组不间断连续上样功能，染色组（孵育仓）数量≥4个,且单个染色组染片数量≥12张，可中途随时加载。

6、具备预约启动、过夜运行功能。

7、可同时运行不同修复方式（浸泡式水浴热修复、酶消化修复等），可同时运行2个以上修复程序。

8、每个标本可实现独立加热，每组独立温控。

9、可实现免疫组化染色、多重免疫荧光染色、双重免疫细胞化学染色、多重免疫组织化学染色、FISH、CISH等多种功能。

10、一抗可机器自动加样，也可手工加样。

11、支持连接医院LIS等系统。

12、全程监控染色过程各环节，过程信息可追溯。

13、智能管理耗材使用次数、自动探液，显示试剂余量并提示是否足够完成本轮操作。

14、使用环保脱腊液等试剂，有活性炭过滤等环保系统，实现环保无气味排放。

15、配备UPS不间断电源。

16、废液分排：有毒废液和一般废液分开排放。

17、设备运行异常时自动报警