1.多功能电离子手术治疗机  拟购数量：1

主要参数及配置要求

1.电源电压:220V士10%，频率:≥50HZ。

2.功率:≥100W

3.输出电压指示:5~15V.

4.主载频率:≥2MHz。

5.工作模式:具有长火、短火工作模式，触笔式操作，可连续工作，也可

断续工作。

6.操作方式:长短火切换，可气化、切割、凝固。

7.单极治疗手柄:1支。

8.双极:≥4 种凝固工具,

9.体积:≤14cmx32cmx32cm。

10.重量:<3.5kg。

配置至少包括:

主机:1台，手柄:1个。

2.血小板恒温震荡保存箱  拟购数量：1

主要参数及配置要求

1、立式，保证箱内温度范围:20℃~24℃，震荡保存，数码显示箱内温度，确保箱内温度均匀稳定。

2、故障报警(高低温报警，传感器故障报警、断电报警)。

3、隔层设计，充分利用箱内空间。

4、摆动停止方式:开门自动停止，关门自动摆动。

5、生产厂家具有医疗器械生产许可证，产品具有医疗器械注册证。

3.恒温循环解冻箱  拟购数量：1

主要参数及配置:

1.水浴式，常规循环解冻血浆等冰冻产品，控温范围:室温-60℃左右。

2.操作简单，灵敏。

3.具有自动清洗功能

4.医用冷藏冰箱（存放试剂、标本）  拟购数量：1

主要参数及配置:

1、立式，箱内有效容积250-400L左右。

2、保证箱内温度范围:2℃~8℃，数码显示箱内温度，确保内温度均匀稳定

3、故障报警等(高低温报警，传感故障报警、断电报警)。

4、隔层设计，充分利用箱内空间。

5、生产厂家具有医疗器械生产许可证，产品具有医疗器械注册证。

5.离心机（血型、配血用）  拟购数量：1

主要参数及配置要求

1.免疫血清学专用离心机，计时精确到秒，点动功能，可短暂离心。

2.可预选离心转速、离心时间、离心力，操作简便，耐用。

3.适用于血型鉴定、交叉配血、抗体筛查等医院血库工作。

6.空气消毒机   拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

1.壁挂式空气消毒，满足实验室、储血室日常环境消杀需要。

2.可定时空气消毒。

3.进行空气消毒时对人体无伤害。