设备名称：心电图仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024122

数    量：4台

性 能 配 置 要 求

1、设备可接入我院在用心电网络系统，并包含端口连接费用及安装不小于2个心电分析软件（Muse）的配额

2、ECG输入：12通道同步采集

3、输入阻抗：≥50MΩ@10Hz，抗除颤电击保护功能

4、共模抑制比：≥125dB

5、采样率≥512000/秒/通道

6、抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能

7、独立起搏通道，能够自动标识起搏钉并显示；起搏检测频率≥75000/秒/通道

8、具有辅助分析和诊断性能，符合YY-0782-2010分析型心电图机专用要求，支持自动测量与自动解释功能

9、支持0岁到3岁新生儿分析、3岁到16岁儿童，16岁及以上成人分析；支持男性、女性特异性分析

10、支持信号质量检测：可连续自动检测信号质量，并有红黄绿信号指示灯显示

11、支持内置无限模块

12、动测量参数：包括心率、PR 间期、QT/QTc、P/QRS/T 电轴、RV5/SV1 电压等值

13、电源：交直流两用，内置可充电可更换锂离子电池，充足后可记录至少200份心电图

14、在不安装插件或软件情况下，可通过电脑端进行设备数据的查看及打印

15、此批采购中，其中2台要求仪器本身含内置热敏打印功能