设备名称：铅衣

设备编号：NYZBB-SBK-2024125

数    量：3套

性 能 配 置 要 求

- 一、总体要求

- 1、防护材料：采用新型无铅材料层组成，防护材料分布均匀，柔软且韧性十足

- 2、产品防护性能需提供符合国家药监局强制执行标准：YY0318-2000的检测报告

- 3、产品需通过ISO 13485，ISO9001：2015质量体系认证、欧盟的CE认证

- 4、防护性能需具备依据YY/T0292.1-2020《医用诊断X射线辐射防护用具第1部分：材料衰减性能的测定》标准的检测报告

- 5、防护材料需具备符合国家职业卫生标准GBZ130-2020中铅橡胶性能要求的检测报告

- 6、铅衣、铅围脖和铅护裆的面料采用高档纳米技术聚酰胺印花面料，多种颜色可选，内衬和表面材料具有双面防水、抗静电功能，抗皱、耐汗止汗渍侵蚀核心防护材料。面料表层质地结实，抗撕裂，耐磨、抗污，便于清洁、消毒处理

- 7、所有卡扣、魔术贴对接精准，结合度紧密，链接牢固，不易脱扣，终身保修和免费更换

- 8、铅衣、铅围脖和铅护裆均由超薄4层0.125mmpb的独立进口无铅材料层组成

  - 二、分体式铅衣

- 1、上衣宽松设计，不紧绷，透气性好，弯腰时不漏射线，铅裙后部具备松紧设计，正常使用的情况不会出现铅裙滑落。

- 2、铅当量：前身≥0.5mmpb，后身≥0.25mmpb

- 3、尺寸：分男、女款且每种款式具有至少20余个尺寸供临床选择，也可量身定制，铅衣可刺绣（单位名称、LOGO）

- 三.防辐射围脖

- 铅当量：≥0.5mmpb

- 尺寸通用，可调节。不勒脖子，不易脱落。

- 四.防辐射帽

- 铅当量：≥0.5mmpb

- 2、尺寸通用，可调节。

- 五.介入铅手套

- 无铅介入手套，在120KV下，铅当量在0.025以上.

- 六.铅面罩

- 铅面罩的铅亚克力板部分，在120KV下，大于等于0.12铅当量