设备名称：病人监护仪

设备编号：NYZBB-SBK-2024123

数    量：8台

性 能 配 置 要 求

一、物理指标

1.一体化多参数监护仪，彩色显示屏≥10英寸，分辨率不低于1280*800，支持同屏显示10道波形以同时观察丰富的信息。

2.电容触摸屏设计，显示屏可视角≥170 度。

3.具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。

4.配有≥ 1 块锂电池，为加大续航能力，后期可配置双电池。

5.支持待机模式、夜间模式、演示模式、插管模式、隐私模式

二、性能特点

1.具有多导心电监护算法，同步分析至少 2 通道心电波形，能够良好抗干扰。

2.可设置智能导联脱落功能，如果当前所选导联无法检测心电信号，监护仪自动切换相应的导联作为计算导联。

3.支持不少于27种实时心律失常分析。

4.支持显示ECG信号质量指数，指示10个不同级别的心率信号强度。

5.支持≥2种NIBP测量算法，最快测量时间不超过20秒。

6.支持连续无创血压功能，实时无创监测病人血压，而非NIBP的连续测量模式。

7.无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。

8.实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0-20%。

9.血氧探头光强五级别显示，可帮助临床快速判断探头光衰程度。