设备名称：鼻咽冲洗机

设备编号：NYZBB-SBK-2024126

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1、设备安全分类：Ⅰ类B型。

2、电源： ～220V   50Hz。

3、输入功率：50VA。

4、熔断器的额定值：F0.5AL250V。

5、工作状态显示：冲洗器工作状态分为运行和停止，当状态为运行 时，按下相应通道的喷枪上的按钮有水喷出，当状态为停止时，喷枪无水喷出。

6、工作时间显示：仪器每侧通道单次启动工作时间为15分钟，误差不大于±5%。

7、压力输出范围：在主机的控制下，喷枪的压力输出范围为80kPa-150kPa。

8、喷枪流量：单侧喷枪连续喷30s后，喷出的液体量不小于1.5mL。

9、工作环境要求

9.1  环境温度范围：+5℃～+40℃。

9.2  相对湿度：≤80%。

9.3  大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa。

10、双通道输出，可适用于两名患者同时治疗。

11、控制系统：采用智能控制系统控制输出水流的大小。

12、机壳外观：采用医用ABS材料加工制造成型，表面光洁平整，各种标识清晰易认。

13、采用按键式操作面板，操作简单灵活、方便可靠。

14、安全性能符合GB9706.1--2007医用电气设备 第一部分 安全通用要求的规定。

15、通过了EMC检测。

配置：

1、鼻腔冲洗器主机1台；

2、电源线1根；

3、喷水枪2套；

4、水枪支架2个；

5、储液罐2个；

6、水桶2个；

7、吸引头10个；

8、操作卡1张；

9、产品手册1本。