| 项目56： | 生物显微镜 | 拟购数量： | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目57： | 痉挛肌低频治疗仪 | 拟购数量： | 2 |
| 项目58： | 医用内窥镜图像处理器 | 拟购数量： | 1 |
| 项目59： | 口腔高频电刀 | 拟购数量： | 1 |
| 项目60： | 便携式膀胱压力监测仪 | 拟购数量： | 1 |
| 项目61： | 台式高速冷冻离心机 | 拟购数量： | 1 |
| 项目62： | 新生儿专用监护仪 | 拟购数量： | 1 |
| 项目63： | 结扎钳 | 拟购数量： | 1 |
| 项目64： | 手术器械一批 | 拟购数量： | 1 |
| 项目65： | 多波段光谱治疗仪 | 拟购数量： | 1 |
| 项目66： | 聚酯衬垫 | 拟购数量： | 3 |

- 项目56：生物显微镜  拟购数量：1

- 主要参数及配置:

1 主机配置技术指标

1.1 生物显微镜

1.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

1.1.2 放大倍率：40-1000倍。

1.1.3 低位载物台：钢丝传动，无齿条结构，移动范围 (X×Y)≥76mm×50mm，双片标本夹。

1.1.4 调焦机构：载物台采用粗微同轴旋钮，载物台垂直运动方式距离≥25mm，具备粗调限位挡块和张力调整环。

1.1.5 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A.1.25，带有蓝色滤色片。

1.1.6 照明系统：内置≥6V30W卤素灯，内置透射光柯勒照明。

1.1.7 三目观察筒：视场数≥20，瞳距调节范围为48-75mm，铰链式

1.1.8 目镜：≥10X，带眼罩，视场数≥20

1.1.9 物镜转盘：与显微镜机身固定的4孔物镜转盘

1.1.10 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1）、10X（N.A.≥0.25）、40X（N.A.≥0.65）、100X（N.A.≥1.25）

1.2 荧光模块

1.2.1 UIS2光学系统（无限远校正系统），目镜观察筒：镜筒倾角30度，瞳间距48-75mm，调焦机构：右手用旋钮的机械式载物台；粗微调同轴调焦旋钮，粗调行程为≥15mm；4孔物镜转盘（固定式）；长寿命LED灯。

1.2.2 聚光镜阿贝聚光镜,NA/1.25（浸油式）；内装孔径光阑

1.2.3 物镜≥4X10X40X100X荧光物镜

1.2.4 目镜观察筒三档三目分光，0:100；50:50；100：0宽视野目镜10XFN20

1.2.5 荧光摄像头≥500万像素荧光摄像头

1.2.6 落射荧光光源：长效荧光光源，寿命1w小时以上，响应时间，纳秒级别，安全环保；

1.2.7 荧光激发块：配红、绿、和真菌三色荧光附件，切换滤色片和光源一键切换，操作方便；

配置至少包括：

1.生物显微镜主机 1台

2.荧光模块，包含荧光摄像头（同显微镜同厂家）1套

3.电脑工作站（含分析软件）1套

- 项目57：痉挛肌低频治疗仪      拟购数量：2

- 主要参数及配置要求

- 1、台式机型，≥7 英寸彩色触摸屏加选择编码器显示操作。

- 2、具有四组针插式电极输出。

- 3、时间设定:时间范围为 0~99min 可调，单步长 lmin。

- 4、定时提醒:定时时间到后有声音提示功能。

- 5、输出波形:每通道包含I、Ⅱ两组输出，输出波形为方波与指数波的组合波

- 6、波形参数

- a.脉冲周期从 0.5s~2s可调，单步长为0.1s，允差±10%。

- b.脉冲宽度从 0.1ms~2.0ms 可调，单步长为 0.05ms,允差±10%。

- c.延时时间:Ⅱ路输出脉冲比I路输出脉冲延时出现，延时时间从0.1s~1.5s可调,单步长为 0.1s,允差±10%。

- d.输出强度:I、Ⅱ两路输出脉冲电流峰峰值Ip-p从0mA~99mA可调，单步长为1mA,最大输出值允差±15%。

- 7、处方选择:治疗仪至少具有10个默认处方和10个自定义处方。

- 至少包括以下配置：

- 1.主机   1台

- 2.电源线  1条（10A）

- 3.电疗输出线   2副（四芯四导）

- 4.理疗用电极   40个（≥40mm*40mm）

- 5.硅橡胶电极    8个（≥50mm*40mm）（备注：与方形布袋配合使用）

- 6.硅橡胶电极    8个（≥80mm*40mm）（备注：与方形布袋配合使用）

- 7.电极布袋   8个（方形）

- 8.电极布袋   8个（长形）

- 9.绑带       4套

- 10.线夹      4个

- 11.熔断器(保险丝)   2个（F2AL250V）

- 12.技术使用说明书   1份

- 13.注册证           1份

- 14.生产许可证       1份

- 15.营业执照         1份

- 16.合格证           1张

- 17.保修卡           1张

- 18.配置清单         1张

- 19.产品简易操作规范 1张

- 项目58：医用内窥镜图像处理器       拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

- 医用图像显示系统：

- 具备一键控制白平衡功能。

- 可执行拍照和视频功能，储存≥10小时。

- 文件夹命名：可以对拍摄的图片、视频所在的文件夹进行自动命名。

- 输出接口：HDMI×1（外接显示器）、USB2.0×1（连接PC）、USB3.0×2（存储）。

- 热插拔：支持开机状态下热插拔电子内窥镜。

- 网络连接：可连接局域网,网络可连接2.4G/5G。RJ45可连接局域网。

- 便捷的人机交互功能：

- 可设置和显示ID；患者姓名；性别；年龄；显示日期/时间；

- 存储的录像及图片自动内嵌患者ID及信息。

电子内窥镜图像处理器配置清单

| 物 品 | 数 量 | 图 片 |
| --- | --- | --- |
| 医用内窥镜图像处理器 | 1 台 |  |
| HDMI-DVI线 | 1 根 |  |
| 电源线 | 1 根 |  |
| 电源适配器 | 1 个 |  |
| USB线 | 1 根 |  |
| HDMI线 | 1 根 |  |
| 说明书 | 1 份 |  |
| U盘 | 2 个 |  |

一次性电子输尿管肾镜导管参数

- 产品标记:工作长度不小于680 mm，

- 插入管旋转：可带动插入管顺时针和逆时针旋转各90°±5%。

- 工作孔道内径 ≥3.6Fr。

- 插入部可旋转。

- 主软管外径 ≤7.2Fr

- 弯曲部弯曲角度向上≥275°向下≥275°

- 视向角0度，视场角≥120度

- 观察景深：3～50mm

- 冷光源：先端LED灯

- 像素：≥16万

- 项目59：口腔高频电刀      拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

- 1采用单/双向技术控制活性电极高频发生器

- 2配备腕带电极，佩戴方便，便于消毒

- 3配备可装卸并可高温消毒电极手柄

- 4可装卸并可高温消毒硅胶手柄线

- 5电极:≥10种，可装卸并可高温消毒

- 6 电极包含切割、切除、凝血切割、电灼烧电凝

- 7具有独立的控制切割和凝血的发生器

- 8 适用于口腔外科，牙科修复，牙科正畸，牙周手术等

- 9电源电压:~220-230V 50/60Hz

- 10功率:≤30W/600Ω

- 11 频率:1.2MHz±0.2 MHz

- 项目60：便携式膀胱压力监测仪       拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

- 电机:堵转力矩4Kg/cm，额定电流 60mA;堵转电流100mA，减速比1:298;

- 传感器:测量范围0~10KPa，温度补偿范围 0~85℃;

- 电源:锂电池电压3.7V，容量1500mAh，充电限制电压4.2±0.5V

- 电池待机时间180小时，正常使用150小时

- 工作时间:可连续工作7X24 小时

- 报警精度:误差≤1.5cmH20

- 适用室温 0~40℃，相对湿度≤85%，存储温度-20℃~+60℃

- 运输、贮存条件:

- (1)系统运行条件如下:

- 环境温度为 5℃~40℃;环境湿度 30%~85%;

- 大气压力为700 hPa~1060 hPa

- (2)系统储存运输条件如下:

- 环境温度为:-40℃~+50℃;环境湿度:10%~80%;大气压力:700hPa~1060 hPa。

- 项目61：台式高速冷冻离心机       拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

- 采用先进的 CPU 控制系统，微控制器可更精确的控制转速、时间和相对离心力;

- 免维护变频电机，精确度±10rpm，防止超速运转;

- 采用强有力的无氟高效制冷系统，符合环保要求，温度控制范围在-20℃~+40℃,在禁止状态下也可以对转头预冷;温度精度控制±1℃;

- 离心转速与离心力步增调节为10rpm/10xg，时间控制:0-99分钟，精度+1秒;

- 5、不锈钢腔体，坚固构造，适于持续使用，充气弹簧，轻松开盖，自动化锁盖确保安全;

- 6、配有门盖保护、超速和先进的电子式不平衡探测系统，可以对离心机过程实时监控,确保仪器安全运行;

- 7、转子采用超硬铝合金经特殊工艺制造，具有密封性能和无限次耐高温消毒功能;

- 8、最高转速：≥4000r/min

- 9、最大相对离心力:>2200xg

- 10、转子最大容量:≥12×15ml

- 11、转速精度:±10r/min

- 12、温度精度:±1℃

- 13、温度范围:-20℃~+40℃

- 14、定时范围:0~99min

- 15、噪声:≤60dB(A)

- 16、电机:变频电机、微机控制

- 项目62：新生儿专用监护仪       拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

1.大于或等于8.4英寸彩色液晶触摸屏显示。

2.可触摸屏和按键双重操作。

3.支持中/英文手写输入。

4.各参数至少三级三重报警。

5.界面各参数和波形的颜色可任意调节,屏幕亮度至少五级可调。

6.标配固定式提手和挂式提手。

7.支持CF卡扩展内存和读取数据。

8.专一的新生儿测量模式,软硬件过压保护功能.

9.呼吸氧合图:同屏显示心率、呼吸及血氧参数的相互关系,便于观察新生儿的临床变

化

10.具有ST段分析,心率失常分析,药物浓度计算等功能

11.具备智能报警管理技术,减少误报警

12.设备具有保障最宽精确度范围达到60%-70%

13.通过生物兼容性测试的新生儿专用捆绑式探头,新型的防撕裂绷带,避免交叉感染

14.配备锂电池,且电池使用时间超过4小时

15.具有抗运动的呼吸测量技术,具有室息报警功能

16.可采用有线或者无线网络组成大于或者等于10台的中央监护系统

17.设备要求新生儿呼吸暂停自救功能,氧浓度监测功能

- 项目63：结扎钳       拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

长度20cm左右,能使用小号宽槽的结扎钉,钳口为弯头。

- 项目64：手术器械一批       拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

1.拉钩:直角,长度约290mm,钩宽8mm、10mm、12mm、14mm、16mm不同

宽度一套5个型号。

2.手术刀柄:长度200mm、230mm、300mm各1把。

3.医用吸引头:长度360mm,直径4mm、直径6mm各1把。

- 项目65：多波段光谱治疗仪       拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

多波段中紫外线波长310±5nm;红光:630±5nm;红外光:940±5nm;采用LED冷光源，包括紫外光，红光，红外光，三光合一共同产生生物效应;照射面积≥70000mm2;照射表面温度≤41℃;定时设定1-90min之间任选，定时有报警提示，且治疗仪自动停止工作:使用环境条件:5-36℃:相对湿度:≤80%。

- 项目66：聚酯衬垫       拟购数量：3对

- 主要参数及配置要求

根据人的体形、利用特殊材料而专门设计制造,能更完善地固定病人的姿势,同时有缓解压痛,防止褥疮等作用。

成分：聚酯衬垫系凝胶类产品,主要化学成份为聚亚氨酯。

产品参数

1产品由底膜,面膜以及内部高分子凝胶类填充物组成。

2与人体组织具有良好的生物相容性,不会产生毒性,对皮肤不会形成刺激,不致敏。(需提供聚酯衬垫的第三方专业检测报告)

3产品阻燃性能佳(需提供聚酯衬垫的第三方专业检测报告)。

4采用无毒无害材质(需提供聚酯衬垫的第三方ROHS REACH专业检测报告)。

5产品可透过X射线(需提供聚酯衬垫的第三方专业检测报告)。

6产品防水性能好,防水等级为PX8级(需提供聚酯衬垫的第三方专业检测报告)。

7有良好的耐候性,热老化温度可达93度(需提供聚酯衬垫的第三方专业检测报告)。

9采用模具一次性成型,规格控制精准,与人体贴合度高,保护性能高。

10凝胶是凝固胶体,不导电,无流动性,修补容易,因意外被刺伤或划破,透明胶一贴即可,不影响使用。

11既能均匀分配病患体重,又不会将其压实到极限状态;

12不蓄热,可防止褥疮的产生;

13清洁、消毒、维护保养简单方便可用清水或清洁剂直接进行清洗,在干燥通风处自然风干即可。