设备名称：过氧化氢低温等离子灭菌器（ASP Sterrad  100S）年保 （3年）

设备编号：NYZBB-SBK-2024128

数    量：1项

服 务 项 目 需 求

一、设备信息

| 设备名称 | 生产厂家 | 数量 | 型号 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 高级灭菌产品公司 | 1台 | ASP Sterrad 100S | 一年两次保养服务 |

二、服务要求

1.每年2次常规保养及校准，包括设备的安全检查、除尘保养及运行状态检查，按期更换易损件并保证所更换的保养配件均为原厂原装（需提供原厂配件原产地证明、报关单），保养明细请见附件。（必须满足）

2.投标人拟定委派的服务工程师要求是具有专业维修实力的，至少有1名经原厂培训的维修服务工程师，能够提供长期的、可靠的、稳定的售后服务（须提供相关工程师的培训证书及有效期内工作证）。（必须满足）

3.设备保养必须使用在有效期内的专用工具，需提供专用工具清单及校准报告。

4.为所保设备保证备件的存储并优先提供备件的发货。

5.服务响应时限:接到用户报修通知或技术支持要求后，电话响应时间：60分钟内；现场响应时间:48个工作小时内。

6.根据用户的需求和实际情况，做到急用户所急、快速高效的解决问题，如遇服务时间外的紧急加班服务，不另收取费用。

7.每次保养结束后提供保养工单，运行状态报告，每年度服务结束后应提交年度服务报告。

- 8.所保设备故障维修所需备件费95折优惠及免人工费。

- 9.至少每三个月一次的工程师电话或现场技术回访。

附件：过氧化氢低温等离子灭菌器保养介绍

为减少过氧化氢低温等离子灭菌器运行的故障发生率，使设备达到公司出厂的技术运行标准，保证设备的正常运行和灭菌效果，降低医院的维修成本，对本设备一年进行两次常规现场保养和相关电气测试（OQ）。保养周期为：6个月，详细步骤及替换配件参阅下表，为保证保养步骤有效正确地实施，所有保养的备件替换和相关测试由ASP受训的专业技术服务工程师至现场完成。

|  | 保养一（6个月） | 保养二（12个月） |
| --- | --- | --- |
| 更换备件 | 吸油布 真空泵油 真空油油瓶 油雾过滤器替换滤芯 油雾过滤器替换滤芯密封圈 | 吸油布 真空泵油 真空油油瓶 油雾过滤器替换滤芯 油雾过滤器替换滤芯密封圈 接触转换器接头 排气过滤器 高效空气过滤器 搁架固定扣 |
| 全套的电气测试 | 交直流电源输出测试 数模转换测试 加热器电阻值及电压测试 温度测试 等离子测试 漏气率测试 真空表校零检测 注射系统测试 空气压缩机输出测试 打印机测试 | 交直流电源输出测试 数模转换测试 加热器电阻值及电压测试 温度测试 等离子测试 漏气率测试 真空表校零检测 注射系统测试 空气压缩机输出测试 打印机测试 |
| 清洁设备 | 蒸发盘 灭菌舱及舱门 空气过滤网 储水罐及集水瓶 | 蒸发盘 灭菌舱及舱门 空气过滤网 储水罐及集水瓶 |