设备名称：环氧乙烷灭菌设备（3M）年保（3年）

设备编号：NYZBB-SBK-2024129

数    量：1项

服 务 项 目 需 求

- 设备信息

| 设备名称 | 生产厂家 | 设备型号 | 设备数量 | 维保年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3M环氧乙烷灭菌器 | 3M Health Care | 8XLP | 1 | 3年 |

二、保修范围：

1.3M 8XL环氧乙烷灭菌器整机零部件保修，外部附属设施除外。

2.甲方人为造成的损坏、不可抗力或自然灾害因素而造成的损坏，不在保修范围。

三、保修服务计划：在对设备进行维护工作后，提供每年4次的常规检查保养，对机器进行性能测试、防漏测试、参数校准及损耗件更换等。排除设备存在的故障隐患，以使设备保持在最佳的工作状态。同时为用户解答在使用过程中出现的问题。

四、以年为单位需更换的的损耗件，主要易损件更换明细如下：

1、炉腔防泄漏控制阀，每年更换1次。

2、设备运行常用的消耗性材料：

A、HEPA 高效空气过滤器，每年更换1次。

B、压缩空气精密过滤器滤芯组，每半年更换1次。

C、EO气瓶装置防护硅胶垫片，每年更换1次。

D、阀芯套件，每年更换1次。

以上损耗件为每年至少更换的次数，实际更换次数以实际耗损情况进行增加。

五、紧急维修：如遇突然故障需紧急维修，优先安排，2小时内电话响应，36小时内即到现场提供服务。备有常用配件，能随时满足修复设备的需要，并确保开机率达到95%以上,如达不到上述要求，则按照因维修而停机天数的五倍顺延。

六、在每次设备保养时采用便携式环氧乙烷浓度分析仪对工作环境进行EO浓度检测检测。

- 七、设备维保工程师需经过原厂技术培训考核合格并获得相应认证证书。（必须满足）