## 数字X线摄影（DR）设备
移动DR产品参数调研清单
指标性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 配备立式胸片架（方式为落地式）；探测器纵向移动范围： ≥150cm；胸片架中心点距地面最小距离：≤28.5cm
| 2 | 配备电动升降数字摄影床；床体升降范围≥30cm；床面运动: 八方向浮动；床体最低高度≤59cm；最大承重≥350kg
| 3 | 数字平板探测器（2块）：平板探测器与DR生产厂商为同一品牌；平板探测器的像素尺寸≤150μm；图像分辨率 ≥3.61p/mm；平板探测器规格：≥ 42.6cm× 42.6cm；平板探测器的量子捕获效率（DQE）≥75%。
| 4 | X线高频高压发生器：高压发生器功率: ≥65KW；管电压可调范围40－150KV
| 5 | X线球管安装方式：悬吊式；阳极热容量：≥350KHU；阳极散热率：≥75KHU/分；球管小焦点尺寸≤0.6mm；球管大焦点尺寸≥1.3mm；近台操作液晶屏≥12inch；近台操作液晶屏可以选择患者,可实时显示SID、球管的角度
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 配备图像采集工作站，支持网络通讯，支持多项DICOM服务类别，如存储、打印、传输、接收、工作列表等。