## Sheet1
碎石机产品参数清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 冲击波源：声透镜聚焦电磁式冲击波源
| 2 | 定位系统：具备智能导航自动定位和手动定位双系统
| 3 | 环冲击波源锥形运动B超探头定位装置，具备电子自动测距直读、直显功能
| 4 | 治疗床与主机的定位系统和治疗系统一体化设计（非治疗床与主机分体式），有效保证治疗焦点的稳定性及设备的快捷装配精度
| 5 | 整机嵌入式MCU多重交互操作系统，模块化设计：隔室触控彩屏摇杆控制、隔室影像碎石定位控制、床旁触控彩屏控制，冲击波参数及运行状态实时显示
| 6 | 要求一台主机集弹道模式、超声模式、负压吸引为一体，不采用分体设计，且能分别或同时进行操作；
| 7 | 可通过屏幕按键打开或关闭弹道模式和超声模式，分别实现单独使用弹道模式，单独使用超声模式或弹道超声混合模式
| 8 | 要求能通过同一手柄上可分别进行弹道碎石和超声碎石，又可进行联合碎石，且可进行负压吸引；
| 9 | 弹道能采用电磁转化原理提供能量，无需额外配置空气压缩机；
| 10 | 扭力扳手能使用安装碎石杆更方便、快捷，且确保碎石杆最佳的安装力度；
| 11 | 必须带有碎石杆识别系统，可自动识别不同型号规格碎石杆信息，且自动匹配最佳的碎石参数；
| 12 | 高压放电治疗电压：最小值10.0kV,最大值18.0kV。此范围内治疗电压连续可调
| 13 | 采用C臂运动X射线透视定位
| 14 | 超声探头定位装置环冲击波源锥形多角度运动
| 15 | 带隔离室操作系统，隔离室彩色液晶触摸显示屏，屏幕尺寸不小于10寸
| 16 | 一体化超声智能导航定位系统
指标性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 触发频率范围：60～120次/分钟(1～2Hz)
| 2 | 电磁式冲击波聚焦点可变焦，治疗深度分别为：120mm、140mm
| 3 | IMD X线高频高压发生器组合球管，功率：3.5KW，最大管电压110kv，最大管电流80mA
| 4 | 探头轴心延线与碎石焦点径向误差≤2 mm
| 5 | 超声内置自动定位系统（通过B超机即可操作碎石机自动定位，无需外接工作站或外接工作站实现）
| 6 | 碎石能量可多级调节，电压自动跟踪调压，治疗电压为稳定数值非波动值
| 7 | 治疗时的电压稳定，即：在进行治疗时电压数值是定值非波动值
| 8 | 焦点聚焦范围:径向≤±7mm
| 9 | 冲击波源、高压开关、高压电容可独立维修更换，非使用电容箱的整体更换；冲击波源具有故障报警功能，自动切断高压系统，安全可靠；冲击波波源具有实时抽真空功能（非电磁盘出厂预抽真空），实现低能量低剂量碎石
| 10 | 超声运动定位范围：25～125mm
| 11 | X射线大C臂绕冲击波源碎石焦点作圆周运动，实行交叉定位，结石定位直接、精准
| 12 | 电动控制治疗床进行床面X、Y、Z三维运动
| 13 | 横向运动：≥100mm；纵向运动：≥100mm；上下移动范围：≥140mm
| 14 | 弹道输出功率范围：10%-100%可调
| 15 | 弹道最大输出电功率为：80W
| 16 | 超声最大输出电功率为：70W
| 17 | 弹道输出频率：1-12Hz
| 18 | 弹道模式尖端主振幅：120μm
| 19 | 超声换能器频率：23.5 kHz～26 kHz
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 主机治疗床
| 2 | 电气柜
| 3 | 小C臂
| 4 | X射线C臂
| 5 | 电磁式冲击波发生器
| 6 | 负压抽真空系统
| 7 | 100万像素CCD摄像机
| 8 | 离体碎石架、定位盘
| 9 | 隔室控制台（10寸触控屏摇杆操作）
| 10 | 床旁手持控制器（3.5寸触控屏操作）
| 11 | 冲击波源(电磁式声学透镜聚焦)
| 12 | 电容箱(真空高压脉冲触发)
| 13 | 冲击波高频高压发生器
| 14 | 水、气处理系统
| 15 | IMD品牌X线高频高压发生器组合球管
| 16 | 影像摄像机
| 17 | 医用X射线影像增强器
| 18 | 影像监视器（高清医用彩色显示器）
| 19 | 病例管理系统（PC主机+图像采集卡+打印机）
| 20 | 智能导航系统
| 21 | 压腹带
| 22 | 硅胶水囊
| 23 | 对讲系统
| 24 | 工具箱
| 25 | B超定位装置
| 26 | 专业碎石导航定位B超机