## 体外碎石机
碎石设备产品参数调研清单
产品参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 冲击波源系统：冲击波源高频高压发生器，保证冲击波能量的稳定性，可实现低能量、低剂量碎石；触发方式：单次触发发、连续触发、心电同步触发；触发频率范围：60～120次/分钟(1～2Hz)；高压脉冲电容储能范围：电磁式50J～128J；碎石电压范围：电磁式11kV～16kV；压缩声压峰值：10～60MPa；膨胀声压峰值：＜9MPa；脉冲宽度≤1us；脉冲上升时间≤0.5us；
| 2 | X线定位系统:大C形臂X线影像双向交叉定位，直观、准确，定位快捷方便；小C形臂配备的冲击波源装置，治疗焦点中轴线以C形臂圆心的弧面运动，可使调整冲击波治疗角度时，保持跟踪结石位的高效精准碎石；治疗C形臂翻转功能，冲击波治疗角度可仰视和俯视，实现泌尿系结石一次性摆位治疗；IMD X线高频高压发生器组合球管，功率：3.5KW，最大管电压110kv，最大管电流80mA；透视电压范围：40～110kV;透视电流范围：0.1～5mA；9寸影像增强器；X射线图像分辨力：≥16LP/cm；高清晰度100万像素CCD摄像机；X光定位碎石机术前智能导航；所有结石都可过X光碎石机术前智能导航系统完成定位
| 3 | 超声定位系统:环冲击波源锥形运动B超探头定位装置，具备电子自动测距直读、直显功能； 探头轴心延线与碎石焦点径向误差≤2 mm；探头表面与碎石焦点测距误差≤2 mm；B超装置电动升降范围：25-125mm
| 4 | 主机运动系统：治疗床与主机的定位系统和治疗系统一体化设计（非治疗床与主机分体式），有效保证治疗焦点的稳定性及设备的快捷装配精度；冲击波治疗头（小C臂）运动主轴与 X 光 C 型臂运动主轴为一体化同轴设计，可上下翻转180°，可实现上、下定位碎石；