## 乳腺机
数字化乳腺摄影系统产品参数调研清单
产品参数 | 序号 | 详细项目(GE)
| 1 | 高压发生器类型：发生器类型：高频逆变式；功率≥5KW；最小曝光电压≤23kV;最大曝光电压≥49Kv;最大mAs≥700 mAs
| 2 | X线球管：阳极材料：钨靶；球管热容量 ≥2000KHU
| 3 | 平板探测器 ：探测器材料：非晶硒平板探测器；探测器有效成像野≥24X30cm；平板有效像素≥900万
| 4 | 图像采集工作站：CPU：四核CPU≥3.5GHz；硬盘≥2TB；内存≥24GB；可在采集工作站上同时浏览CT/MR/US等设备图像；专用于带假体图像的处理方式
| 5 | 诊断工作站：2台5兆显示器，分辨率≥2K X 2.5K
| 6 | 三维数字乳腺断层融合摄影功能：断层摄影球管旋转角度≥±25°；断层采集曝光次数≥20次