## Sheet1
直线加速器产品参数调研清单
产品参数 | 序号
| 1 | X 线能量6MV 、10MV，且含非均整滤波（FFF）模式。
| 2 | 电子线能量6MeV至22MeV五档可选。
| 3 | 具备高等中心精度，以满足立体定向放射治疗要求。(机架系统等中心精度：≤0.5mm；机架系统和治疗床系统等中心精度：≤0.75mm)。
| 4 | 具备内置多叶准直器系统（等中心最小投影宽度5mm，准直器综合漏射率＜0.02%）
| 5 | 具有可全自动折叠、收缩的机械臂，配备图像探测器和KV级X线光源。
| 6 | 具备KV级3D/4D CBCT系统以及可扩展CBCT功能。
| 7 | 具备MV级EPID影像验证系统，可基于EPID实现IMRT和VMAT计划的射野剂量验证。
| 8 | 提供呼吸运动解决方案，可实现病人屏气治疗、自由呼吸门控治疗等先进技术。
| 9 | 具有一键式头部放射外科技术，可实现准直器角度自动优化、多靶点单中心放疗、治疗中六维床自动转动等功能。
| 10 | 系统中还包含：放射治疗计划系统、放射治疗信息系统，从而实现完整的放射治疗功能。