## Sheet1
体外生命支持系统（ECMO）设备产品参数清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 工作原理：磁性耦合原理
| 2 | 手术室，新导管室，急诊室，ICU，适用于成人、儿童等高危病人抢救。可进行长时间的体外循环，或救治需进行心肺辅助的高危病人。
| 3 | 为了便于ICU病人转运，离心泵主机总重量≤12kg，并具备转运把手及主机从台车热插拔功能，不影响病人循环支持
| 4 | 具备12寸或更大的电子触摸彩色液晶屏，带监测参数趋势图，中文操作软件
| 5 | 驱动器自带屏幕，具备集成流量监测和气泡监测传感器，可以实时流量、气泡、转速监测
| 6 | 监测内容：转速、流量、气泡、动脉温度、静脉温度、泵前压力、膜前压力、膜后压力、跨膜压差、可视化体外循环图
| 7 | 离心泵主机工作原理：磁性耦合原理
| 8 | 为了便于ICU病人转运，离心泵驱动装置重量≤10kg，并具备转运功能。驱动装置可以独立工作，可以独立监测流量和转速数据
| 9 | 离心泵驱动装置及手动转动装置
| 10 | 驱动器具备超声波流量监测和气泡监测传感器，可以实时流量、气泡、4路压力监测，能实时监测跨模压。
| 11 | 转速范围：≤6000 RPM或更小，实现低转速高流量，避免过高转速产热造成血液破坏
| 12 | 泵头预冲量：泵头预充量≥20ml且≤30ml，保证低预充的同时确保流量充分。注册证注明6小时以上支持时间
| 13 | 配备内置电池，电池可拆卸，可反复充电，可持续供电≥240分钟
| 14 | 可根据临床转运时间长度，选择升级电池数量，提供更长的持续供电
| 15 | 具备开机自检、实时自检及错误诊断功能
| 16 | 模式选择：转速模式
| 17 | 转运车：能安全放置离心泵、小水箱等设备及其辅助配套设备
| 18 | 变温水箱
| 19 | 可放置在转运车内
| 20 | 水温设定控制范围：35~39℃
指标性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 离心泵驱动装置转速范围：≤0～6500 RPM
| 2 | 备用离心泵同主泵一致，为电动泵
| 3 | 能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供
| 4 | 套包：能提供同品牌完整一体化的肝素涂层或磷酸胆碱涂层的渗透膜氧合器套包和单独泵头、单独膜肺任意组合，连续使用时间7天或更长。
| 5 | 电机初始启动转速为500rpm
| 6 | 泵头进/出口径：3/8
| 7 | 成人膜式氧合器预充量≤150ml，儿童膜式氧合器预充量≤90ml，且带有磷酸胆碱涂层，优于普通肝素涂层
| 8 | 能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给
| 9 | FIO2范围：21%-100%
| 10 | 具有流量，气泡，压力，温度报警功能
| 11 | 转速范围：≤0～6500 RPM
| 12 | 转速误差：≤±20RPM
| 13 | 流量范围：≥0-8L/min
| 14 | 流量精度： ≤0.1L/min
| 15 | 泵头预冲量：≤17ml
| 16 | 泵头表面积：≤132平方厘米
| 17 | 泵头进/出口径：3/8”
| 18 | 泵头无金属支撑轴，并具备药物涂层，没有淤滞区域，避免因摩擦产热而引发的血栓
| 19 | 氧合器预冲量：≤300ml，并具备药物涂层
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 主机1台
| 2 | 台车1辆
| 3 | 离心泵驱动器2套（一用一备）
| 4 | 流量传感器1个
| 5 | 温度传感器2个，内置可拆卸电池2块
| 6 | 水箱1套
| 7 | 空氧混合器1套
| 8 | 培训套包1套
| 9 | 治疗套包1套（内置3个压力传感器）
| 10 | 皮管钳4把
其他 | 序号 | 详细项目
| 1 | 医疗器械注册证；
| 2 | 需提供同一生产品牌以下注册证：主机、套包注册证
| 3 | 提供制造商原厂技术参数文件，所有技术响应必须与之相符；
| 4 | 招标文件中未提及的某些属标配的附件、功能、软件，必须无条件提供。投标文件中未标明、未作选配件分项报价的，均视为无偿提供。
| 5 | 如为进口产品，交货时提供海关报关单及商检证书；
| 6 | 售后服务：设备验收合格后保修≥2年 免费提供操作培训和维修培训； 设备终身维修，质保期内不收取任何维修保养服务费用，质量保证期后不收取任何维修费、差旅费等，仅收取配件费；