## Sheet1
肺功能测试系统产品参数清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 通气功能检查
| 2 | 弥散和残气功能检查
| 3 | 连续频率脉冲振荡法气道阻力和无创肺顺应性检查
| 4 | 计算机一体化支气管定量药物激发试验
| 5 | 肺通气测量具备四大检测模块，即SVC、FVC、MVV、MV模块
| 6 | 慢速肺活量检查：SVC、IVC、IC、ERV、TV SVC、IVC、EVC、IRV、ERV等
| 7 | 快速肺活量检查：FVC、FEV1、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、FEV1/FVC、FEV1/VC Max、PEF、VEXP、FET 等
| 8 | 每分钟最大通气量MVV
| 9 | 分钟测量通气量MV
| 10 | 支持快速弥散残气功能测试
| 11 | 一口气弥散功能测试，实时监测口腔压和呼吸流速
| 12 | 支持支气管舒张试验，用药前后对比及改善率
| 13 | 支持支气管激发试验，用药前后对比及改善率
| 14 | 配备气道反应性测定一体化给药系统及设备
| 15 | 具有连续频率脉冲振荡法气道阻力和无创肺顺应性测定，可测试至少R5、R10、R15、R20、R25、R35、X5、X10、X15、X20、X25、X35、Rp、Rc，具备潮气呼吸阻抗图，频谱分析图，结构参数图，微分均值图。
| 16 | 支持体描法测定肺容积、气道阻力。
| 17 | 支持呼吸肌力测试（MIP、MEP）。
| 18 | 配备专业肺功能测试软件系统
| 19 | 主要技术参数
| 20 | 采用高精度双向压差式流量传感器，可拆卸清洗消毒，避免交叉感染；
| 21 | 传感器手柄恒温电加热，温度自动补偿可防冷凝，传感器精度更高；
| 22 | 配备多通道换向阀，结构简单反应灵敏，无需额外设置减速装置、后续维护成本更低，换向阀可拆卸清洗，进一步预防交叉感染风险；
| 23 | 具备容积、流速和弥散气体校准，配备3L定标桶，满足呼吸质控要求；
| 24 | 具备符合质控要求的测试指引线，提高临床质控水平；
| 25 | 自动APS激发系统具备三种质控校准方法：低流速容积校准（2L/s）、雾化率及空压机定标校准功能
| 26 | 配备电脑工作站，电脑屏幕≥27寸，I3及以上处理器系统，固态硬盘≥512G内存；可配置打印机；
| 27 | 配备一体化多功能台车，可移动，方便用户操作；
指标性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 呼吸流量及容积测定，采用流量积分法
| 2 | 流量范围0-20 L/s，分辨率0.01L/s，在0-±16 L/s范围下，其精度为±2%；
| 3 | 弥散检测采用高精度红外传感器，抗干扰能力强，测量范围0-0.33%，精度±0.003%，分辨率0.001%，采用CO、CH4的混合气体，无需额外气体，成本更低；
| 4 | 配备自动雾化给药设备，雾化流速 7L/min，雾化压力1.2 bar，雾化率270±30mg/min,平均颗粒直径＜5μm；
| 5 | 雾化残留液量≤ 1.5 ml
| 6 | 脉冲振荡平静口腔压:测试范围：-2 - 2KPa；分辨率：0.001KPa；测试精度：±2%或±0.05KPa，取大者。
| 7 | 传感器参数：采用数字化手柄式双向压差式流速传感器(必须没有裸露在外的气体导管,手柄内置电路板，内置采压导管长度＜0.5cm，直接将采集到的气压差转换成电子信号，保证测试的数据精确可靠）为永久性寿命，并且易于拆卸消毒，传感器筛网为金属材质，电加热恒温，使用单位所地区的季节和温度的变化不影响其测试，保证测试数据精确；测量原理：压差式，阻力＜0.05Kpa/L/S；测量范围：0－20L／S；分辨率：10ML／S；容积测定方法：数字积分法；测量误差：＜3％
| 8 | 气体分析器：弥散气体分析器： 分析器种类：采用CO、CH4、C2H2多气体分析器，完成弥散检测。 测量范围：0～0.33%、分辨率：≤0.001%、精确度: ≤±0.003%。 氧分析器：类型：电化学式。 测量范围：0至100%; 分辨率：≤0.05%; 精确度：≤±1.0%。
| 9 | 设备日后务必可以扩展鼻阻力，P0.1测呼吸肌力、婴幼儿全身体积描记等功能，以作为日后临床、教学及科研所需。
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 通气测试模块
| 2 | 弥散测试模块
| 3 | 脉冲震荡模块
| 4 | APS支气管激发给药模块
| 5 | 换向阀模块
| 6 | 按需阀模块
| 7 | 电源箱模块
| 8 | 流量传感器组件
| 9 | 环境传感器
| 10 | 肺功能测试系统软件
| 11 | 3L定标桶
| 12 | 电脑
| 13 | 台车
| 14 | 移动支臂
| 15 | 一次性肺功能仪用过滤嘴
| 16 | 一次性使用咬嘴
| 17 | 说明书
| 18 | 合格证
| 19 | 带隔离电源的专用移动工作台
| 20 | 可上下左右移动调节的支撑臂
| 21 | EASI 肺功能系统接口卡（PCI接口）
| 22 | 一口气弥散电路控制电路板
| 23 | 气体分析器
| 24 | 带口压检查的流速传感器手柄
| 25 | 硅胶采样管螺纹管（透明）
| 26 | 四通管路接头
| 27 | 电磁按需阀
| 28 | 稳压型减压表
| 29 | 自动环境参数测量模块
| 30 | 激发试验选件
| 31 | 连续频率脉冲振荡法气道阻力和无创肺顺应性测定选件
| 32 | 配套工作站
| 33 | 彩色喷墨打印