## 高清腹腔镜系统
高清腹腔镜系统产品参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目
图像处理装置
| 1 | 具有数字化图像处理，有3G-SDI、HD-SDI等高清晰数字信号输出端口，具备USB输出端口及专用U盘，能进行静态图像捕捉
| 2 | 具备液晶面板控制功能，集中控制所有功能
| 3 | 具备液晶面板控制功能，集中控制所有功能 有画中画、电子放大、结构强调/轮廓强调等功能
| 4 | AGC自动增益控制，当内镜远端距离物体太远而造成亮度不够时，光源可被主机自动调整光亮强度，可电子放大观察
| 5 | 可自动调节光的强度，曝光控制按钮可在±8级范围内调整光亮度
| 6 | 有图像冻结功能，图像可以冻结在视频监视器上
| 7 | 具备特殊窄带光成像功能，以增强黏膜表面微细血管和其他结构的可视度
| 8 | 三种测光模式，使图像更加清晰明亮
| 9 | 具有红蓝色调各±8级调整功能
| 10 | 可由白平衡调节按钮自动调整光源
| 11 | 采用3D降噪功能。
| 12 | 防电保护等级：CF级，可用于心脏外科手术
| 13 | 带通讯接口，可升级为整体手术室系统
内窥镜冷光源
| 1 | 通用性强，可接同类硬软性内镜
| 2 | 自动调节亮度，节省时间和能源
| 4 | 关掉光源时，所选的设置会被保持下来；专为光学染色配置涂层滤光片，无需关闭主机，即可开关光学染色功能
| 5 | 带通讯接口，可升级为整体手术室系统
4K摄像头
| 1 | 采用背照式CMOS传感器技术，提高一倍以上的感光性能，在弱光条件下可获得更纯净的画质、更少的噪点
| 2 | 通过单键完成自动对焦（AF），可以实现一键对焦，缩短手术时间
| 5 | 兼容特殊窄带光成像功能，可以强化粘膜表面血管与其他组织的可视度
4K胸腹腔内窥镜
| 1 | 光学视管，可高温高压灭菌。
| 2 | 具有ED透镜技术,具有锐利清晰的图像
| 3 | 视野角度88度
高流量气腹机
| 1 | 内置减压阀，可连接钢瓶或中心供气
| 2 | 新型的小腔体模式可以进行更安全和快速的注气，适用于儿科手术
| 3 | 具备自动排烟功能，改善手术视野和手术室环境
监视器
| 1 | 黑曜面板技术提供更高的对比度和亮度，图像更清晰
| 2 | 高亮度，高对比度，上下、左右89度视野角度。
| 3 | 输入：HDMI、3G/HD/SD-SDI、DVI-D、BNC。
| 4 | 输出：SDI、DVI-D、DC。
台车
| 1 | 内镜专用台车，与主机系统同一品牌。
| 2 | 可固定液晶显示器，可从上下左右倾斜六方向调整监视器角度。
| 3 | 可升降支架，可同时悬挂不少于两根镜子。
| 4 | 可调节底板，随时调整主机放置高度，以便放置周边设备。
| 5 | 可拉伸键盘托盘，可将键盘固定于台车的最上层，方便从不同角度操作。
刻录机
| 1 | 同时记录4K和高清
| 2 | 同时记录在内部硬盘和外部存储介质中（移动硬盘/U盘/蓝光光盘）
| 3 | 记录视频格式：MPEG-4 AVC/H.264
| 4 | 输入接口：3G-SD1(BNC型)(4)，音频(立体声小型插孔)(1)，麦克风(立体声小型插孔)(1)，交流电插孔(3芯 (1)
| 5 | 输出接口：3G-SD1(BNC型)(4). HDMI(A型)(1)，音频(立体声小型插孔) (1)
指标性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 摄像系统额定频率50/60HZ
| 2 | 提供最大光强≥5.64W
| 3 | 气腹机压力控制3～25mmHg
| 4 | 4K胸腹腔内窥镜10mm直径
| 5 | 视野方向30°
| 6 | 图像输出达到4096×2160px标准
| 7 | 电子放大功能2.0倍，可以不需要移动镜头实现细节的观察。
| 8 | 符合4K UHD标准格式的图像输出,图像分辨率≧4096×2160px。
| 9 | 灯泡为300W氙灯，氙气灯泡可连续使用500个小时以上，间断使用时间更长，且配备后备灯泡
| 10 | 视野方向0、30、45度可选，直径10mm
| 11 | 全电脑自动控制气腹机，最大流量45升/分钟
| 12 | 特有的更加细致的流量调整（能以0.1升/分钟为单位设置精确控制）
| 13 | 监视器31寸,分辨率：4096*2160,屏幕宽高比17:9，提高更宽广的色域。
| 14 | 输入分辨率：4096×2160、3840×2160
| 15 | 记录分辨率：3840×2160、1920×1080
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 图像处理装置
| 2 | 内窥镜冷光源
| 3 | 4K摄像头
| 4 | 4K胸腹腔内窥镜30°
| 5 | 高流量气腹机
| 6 | 监视器
| 7 | 台车
| 8 | 刻录机