## 胸腔镜
胸腔镜产品参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目
内窥镜图像处理器
| 1 | 内窥镜图像处理器可提供光源，仅2D/3D观察时无需另外开启光源
| 2 | 信号输出：3D 数字限号可选择：3G-SDI 的 B 级、DVI-D（可选择 WUXGA 或 1080P，还可以选择并列或者逐行）；2D 数字信号输出可选择：3G-SDI、HD-SDI、DVI(可选择 WUXGA，1080P或SXGA)；模拟 SDTV 信号输出可选择：VBS 复合端口、Y/C，也可以同时输出
| 3 | 图像观察可调整纵横比：可提供4种（16:10、16:9、5:4、4:3 ）的全高清数字化图像模式、3D：2种模式（16:10、16:9）
| 4 | 具有窄带成像功能
| 5 | LCD 触摸屏控制面板，更直观的操作感受
| 6 | 光源采用4个LED灯泡，使用寿命更长
| 7 | 图像强调功能：具有结构强调（强调图像细节德对比度）轮廓强调功能（强调内镜图像的边缘）
| 9 | 测光功能：具有峰值测光、自动测光、平均测光；
| 10 | 具有图像冻结功能和图像预冻结功能。
| 12 | 直接兼容 3D 电子腹腔镜、电子腹腔镜、电子输尿管软镜、电子膀胱镜、电子鼻咽喉镜等；
电子胸腔镜
| 1 | 内镜先端配置了独有的智能加热元件，防止术中内镜起雾，免去手术中反复擦拭或取出加热内镜的烦恼。该功能可在整个手术过程中保持无雾观察。
| 2 | 多CCD内置芯片技术依靠先进的先端内置芯片技术，ENDOEYE FLEX 可 以呈现出清晰、明亮的图像搭载多个 CCD 实现了高解析度和色彩还原性俱佳的高清画面，并呈现 16:9 的广大视野。
| 3 | 先进的光学设计提供了更大的景深，不必进行手动对焦。
| 5 | 设置简便ENDOEYE FLEX内镜一体化设计简化了设置过程。
| 6 | 奥林巴斯最新一代电子胸腹腔镜都可以高温高压灭菌，手术后，无须整理内镜一只需将其放入灭菌盒并完成高温高压灭菌
| 9 | 视野方向：前视
| 15 | 灭菌：高温高压灭菌 /ETO
| 16 | 气腹机
| 17 | 气腹机能进行更加细致的流量调整（能以0.1升/分钟为单位设置精确控制）
| 18 | 气腹机具备自动排烟功能，改善手术视野和手术室环境
| 19 | 新型的小腔体模式可以进行更安全和快速的注气，适用于儿科手术
| 20 | 气腹机内置减压阀，可连接钢瓶或中心供气
台车
| 1 | 内镜专用台车，与主机系统同一品牌；
| 2 | 监视器
| 3 | 专业内镜监视器，为电子内镜及超声内镜专用监视器，与电子内镜同一品牌
| 4 | 液晶面板：31.5寸，可与全数字信号兼容，提供稳定、无闪烁的超高清晰图像
| 5 | 输入/输出信号：1)4K端口：输入端口具有12G-SDI输入端口、DisplayPort、HDMI信号接口；输出端口具有12G-SDI输出端口；2)2K端口：输入端口具有3G-SDI输入端口、DVI-D端口；输出具备3G-SDI端口
| 6 | 视野角度：178度（垂直和水平）
| 7 | 多种显示模式：画中画、画外画、克隆输出，能够同时查看不同的实时图像
| 8 | FLIP功能：可上下、水平（180度）翻转，为诊疗过程提供合适的图像显示和监视器布局
| 9 | 分辨率/长宽比：3840X21600像素/16：9
| 10 | 对比度：1000:1；
| 11 | 色域：BT.2020/BT.0910.色量
| 12 | 色量：10.7亿；
指标性参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 摄像系统额定频率50/60HZ
| 2 | 提供最大光强≥5.64W
| 3 | 气腹机压力控制3～25mmHg
| 4 | 电子胸腔镜先端部外径10mm
| 5 | 电子胸腔镜视野方向0°
| 6 | 色彩强调功能：R±8 档；B±8 档；C(色度调节) ±8 档；
| 7 | 图像缩放功能，2D：3种模式（1.0倍、1.2倍、1.5倍），3D：2种模式（1.0倍、1.2倍）；
| 8 | 自动调光和手动调光功能（10档）
| 9 | 防电击保护级别：不低于 I 级；
| 10 | 进液的防护级别：不低于 IPX0。
| 11 | 弯曲角度 (100°)ENDOEYE FLEX 可以向四个方向弯曲100°，可以从前方、上方和后方彻底观察目标组织和器官 。
| 12 | 窄带成像技术是一种光学成像增强技术。窄带成像技术可以增强粘膜表面血管和其他组织的可视性，亮度与以前的模式相比提高了 20%。
| 13 | 视野角：100°
| 14 | 景深：18-100 mm
| 15 | 先端部外径：10 mm
| 16 | 硬性部外径：10 mm
| 17 | 工作长度：370 mm
| 18 | 弯曲角度：上 100°，下 100°右100°，左 100°
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 内窥镜图像处理器
| 2 | 电子胸腔镜
| 3 | 液晶监视器
| 4 | 气腹机
| 5 | 台车